PHỤ LỤC 1

KHÚC XẠ KẾ ĐO HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG SUCROSE TRONG DUNG DỊCH NƯỚC ĐƯỜNG YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng cho các khúc xạ kế dùng để xác định hàm lượng đường Sucrose trong dung dịch nước đường thông qua việc đo chỉ số khúc xạ.

2. Thuật ngữ

2.1. Khúc xạ kế là phương tiện đo để đo chỉ số khúc xạ. Khúc xạ kế với thang đo thích hợp được dùng để xác định hàm lượng đường trong dung dịch, trong đó mối tương quan giữa hàm lượng đường và chỉ số khúc xạ được định rõ.

2.2. Khúc xạ kế cầm tay và khúc xạ kế Abbe, là khúc xạ kế mà việc đặt mẫu dung dịch và đọc kết quả đo được thực hiện bởi người thao tác.

2.3. Khúc xạ kế tự động là khúc xạ kế mà việc đặt mẫu dung dịch và đọc kết quả đo được thực hiện một cách tự động.

2.4. Khúc xạ kế bán tự động là khúc xạ kế mà việc đặt mẫu dung dịch được thực hiện bởi người thao tác, còn kết quả đo hiển thị tự động hoặc in ra.

3. Đơn vị đo

3.1. Chỉ số khúc xạ của một vật là tỷ số giữa vận tốc ánh sáng truyền trong không khí tiêu chuẩn và vận tốc ánh sáng truyền trong vật đó. Đây là một đại lượng không có thứ nguyên. Chỉ số này được ký hiện là nD.

3.2. Hàm lượng đường Sucrose trong dung dịch nước đường là tỷ số giữa khối lượng đường Sucrose, tính bằng gam, và khối lượng dung dịch, tính bằng gam. Hàm lượng này được biểu thị dưới dạng phần trăm, %, với ký hệu "%mas".

Đơn vị "%mas" còn được gọi là "độ Brix".

3.3. Các giá trị được thừa nhận và được công bố bởi ICUMSA là các giá trị được xác định tại bước sóng l = 589,3 nm và nhiệt độ ± 20oC

4. Ghi nhãn

4.1. Trên khúc xạ kế phải ghi rõ các thông tin sau đây:

- Tên nhà sản xuất, nước sản xuất hay nhãn hiệu;

- Kiểu, số sản xuất;

- Thang đo;

- Năm sản xuất.

4.2. Trên thang do phải chứa các thông tin sau:

- Thang đo chỉ số khúc xạ, ký hiệu ND

- Thang đo "độ Brix". Trên thang này, phải ghi loại chất lỏng mà qua đó khúc xạ kế được hiệu chính.

5. Sai số cho phép lớn nhất

5.1. Sai số cho phép lớn nhất của khúc xạ kế không vượt quá ± 1 giá trị vạch chia của thang đo.

5.2. Giá trị đo đối với mẫu dung dịch là nước cất ở 20oC có sai số không quá 0,2 giá trị vạch chia so với giá trị danh định sau đây:

Đơn vị đo Giá trị danh định

Chỉ số khúc xạ nD 1,33299

%mas (độ Brix) 0%mas (0Brix)

6. Vật liệu chế tạo

6.1. Vật liệu chế tạo khúc xạ kế phải không bị ảnh hưởng bởi các mẫu chất lỏng cần đo.

6.2. Bộ phận quang học của khúc xạ kế phải được chế tạo từ các vật liệu rắn, trong suốt và đồng nhất.

7. Yêu cầu về kết cấu.

7.1. Các bộ phận có thể chỉnh được của dụng cụ đo, mà nó ảnh hưởng đến kết quả đo, phải được niêm phong hay bảo vệ.

7.2. Thị kính của khúc xạ kế phải chỉnh tinh được, tối thiểu trong khoảng từ + 2 điốp đến - 5 điốp. Khi hiệu chỉnh thị kính, vạch phân cách giữa vùng sáng - vùng tối và vạch chia trên thang đo phải rõ. Nếu vạch phân cách sáng - tối cùng nằm trên thang đo, nó phải song song với các vạch chia của thang đo.

Thị kính và thang đo phải được bảo vệ chống ẩm.

7.3. Lăng kính và mẫu dung dịch cần đo có thể được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng hoặc nguồn sáng thích hợp. Tuy nhiên, bước sóng sử dụng trong phép đo là bước sóng chuẩn l = 589,3 nm, được thu nhận thông qua một bộ lọc thích hợp.

7.4. Với một số loại khúc xạ kế, nhiệt độ của lăng kính đo và mẫu dung dịch cần đo được duy trì bởi một bộ điều nhiệt.

8. Thang đo

8.1. Khúc xạ kế cầm tay

8.1.1. Một thang đo chỉ thị chỉ số khúc xạ (nD) hay hàm lượng đường Sucrose trong dung dịch nước đường (độ Brix).

8.1.2. Thang đo được khắc vạch từ điểm chuẩn (0 Brix hay giá trị nD = 1,33299), tương ứng với giá trị danh định của nước cất tại 20oC, đến giá trị đo lớn nhất. Tuy nhiên, thang đo không cần thiết phải khắc vạch trên toàn thang đo, suốt từ điểm chuẩn đến giá trị lớn nhất, đoạn thang đo từ điểm chuẩn đến giá trị nhỏ nhất có thể không cần khắc vạch. Trong trường hợp này, cần phải có tối thiểu 2 vạch hoặc 2 số ở mỗi bên của điểm chuẩn.

8.1.3. Trong trường hợp thang đo độ Brix, giá trị vạch chia là:

- 0,1 Brix; 0,2 Brix hay 0,5 Brix đối với chỉ thị Analog;

- 0,1 Brix đối với chỉ thị hiện số.

8.2. Khúc xạ kế Abbe

8.2.1. Có thang đo chỉ số khúc xạ (nD).

8.2.2. Trong trường hợp có thêm thang đo độ Brix, giá trị vạch chia của thang đo không được lớn hơn 0,5 Brix.

9. Nhiệt kế

9.1. Trong trường hợp khúc xạ kế không có hệ thống điều nhiệt tự động (ATC), khi đo mẫu chất lỏng, cần phải sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ của lăng kính đo.

Nếu khúc xạ kế được nối với một bộ điều nhiệt để ổn định nhiệt độ của lăng kính đo, phải có bộ phận chỉ thị nhiệt độ của lăng kính đo.

9.2. Nhiệt độ được chỉ thị bằng oC.

9.3. Giá trị vạch chia của thang nhiệt độ là 1oC hay 2oC. Trong khúc xạ kế Abbe giá trị này là 0,1oC; 0,2oC hay 0,5oC.

Thang đo nhiệt độ phải chứa phạm vi đo từ 10 oC đến 30 oC.

9.4. Sai số cho phép lớn nhất của nhiệt kế là:

±1 giá trị vạch chia, đối với khúc xạ kế cầm tay;

±0,5 oC , đối với khúc xạ kế Abbe.

9.5. Trên khúc xạ kế hay trong tài liệu hướng dẫn sử dụng, phải có bảng hiệu chính giá trị đo theo nhiệt độ.

10. Quy định về kiểm tra đo lường

10.1. Khúc xạ kế mới, hoặc sau khi sửa chữa, trước khi đưa vào sử dụng phải được hiệu chuẩn.

10.2. Việc hiệu chuẩn khúc xạ kế thực hiện bởi các cơ quan được chỉ định hay phòng thí nghiệm được công nhận.

10.3. Các chuẩn dùng để hiệu chuẩn:

10.3.1. Nước cất 2 lần để kiểm tra điểm chuẩn (0 Brix hay nD = 1,33299 ở 20 oC)

10.3.2. Các dung dịch chuẩn độ Brix, và các tấm thạch anh chuẩn phải kèm theo các giấy xác nhận chuẩn do cơ quan đo lường của nước sản xuất cấp.

PHỤ LỤC 2

BẢNG GIÁ TRỊ HIỆU CHÍNH NHIỆT ĐỘ ( CỦA KHÚC XẠ KẾ
(Quy về 20 oC và bước sóng  = 589,3nm)

| Nhiệt độ oC |  | Brix đọc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  |  |
| Kết quả đọc được trừ đi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0.52 |  | 0.56 |  | 0.59 |  | 0.61 |  | 0.64 |  | 0.67 |  | 0.69 |  | 0.71 |  | 0.72 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.75 |  | 0.76 |  | 0.77 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 11 | 0.48 |  | 0.51 |  | 0.54 |  | 0.55 |  | 0.58 |  | 0.61 |  | 0.63 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.69 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 12 | 0.44 |  | 0.47 |  | 0.49 |  | 0.50 |  | 0.52 |  | 0.55 |  | 0.57 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.60 |  | 0.60 |  | 0.60 |  | 0.60 |  | 0.61 |  | 0.61 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 13 | 0.39 |  | 0.42 |  | 0.43 |  | 0.44 |  | 0.46 |  | 0.49 |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 14 | 0.35 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.39 |  | 0.40 |  | 0.42 |  | 0.43 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.46 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 15 | 0.29 |  | 0.31 |  | 0.32 |  | 0.33 |  | 0.34 |  | 0.35 |  | 0.36 |  | 0.37 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.37 |  | 0.37 |  |  |
| 16 | 0.24 |  | 0.25 |  | 0.26 |  | 0.27 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.29 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  |  |
| 17 | 0.18 |  | 0.19 |  | 0.20 |  | 0.20 |  | 0.21 |  | 0.21 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.22 |  |  |
| 18 | 0.12 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  |
| 19 | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.07 |  |  |
| Kết quả đọc được cộng thêm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.07 |  |  |
| 22 | 0.13 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  |
| 23 | 0.20 |  | 0.21 |  | 0.21 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.22 |  |  |
| 24 | 0.27 |  | 0.28 |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.30 |  | 0.30 |  |  |
| 25 | 0.34 |  | 0.35 |  | 0.36 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.38 |  | 0.37 |  |  |
| 26 | 0.42 |  | 0.43 |  | 0.44 |  | 0.45 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.45 |  |  |
| 27 | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.52 |  | 0.53 |  | 0.54 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.54 |  | 0.53 |  | 0.52 |  |  |
| 28 | 0.58 |  | 0.59 |  | 0.60 |  | 0.61 |  | 0.62 |  | 0.63 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.63 |  | 0.62 |  | 0.61 |  | 0.60 |  |  |
| 29 | 0.66 |  | 0.67 |  | 0.68 |  | 0.69 |  | 0.70 |  | 0.71 |  | 0.72 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.71 |  | 0.70 |  | 0.69 |  | 0.68 |  |  |
| 30 | 0.74 |  | 0.75 |  | 0,77 |  | 0.78 |  | 0.79 |  | 0.80 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.82 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.80 |  | 0.79 |  | 0.78 |  | 0.77 |  | 0.75 |  |  |
| Nhiệt độ oC |  | Brix đọc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  |
| Kết quả đọc được trừ đi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 0.52 |  | 0.56 |  | 0.59 |  | 0.61 |  | 0.64 |  | 0.67 |  | 0.69 |  | 0.71 |  | 0.72 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.75 |  | 0.76 |  | 0.77 |  | - |  | - |  | - |  |
| 11 |  | 0.48 |  | 0.51 |  | 0.54 |  | 0.55 |  | 0.58 |  | 0.61 |  | 0.63 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.69 |  | - |  | - |  | - |  |
| 12 |  | 0.44 |  | 0.47 |  | 0.49 |  | 0.50 |  | 0.52 |  | 0.55 |  | 0.57 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.60 |  | 0.60 |  | 0.60 |  | 0.60 |  | 0.61 |  | 0.61 |  | - |  | - |  | - |  |
| 13 |  | 0.39 |  | 0.42 |  | 0.43 |  | 0.44 |  | 0.46 |  | 0.49 |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | - |  | - |  | - |  |
| 14 |  | 0.35 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.39 |  | 0.40 |  | 0.42 |  | 0.43 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.46 |  | - |  | - |  | - |  |
| 15 |  | 0.29 |  | 0.31 |  | 0.32 |  | 0.33 |  | 0.34 |  | 0.35 |  | 0.36 |  | 0.37 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.37 |  | 0.37 |  |
| 16 |  | 0.24 |  | 0.25 |  | 0.26 |  | 0.27 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.29 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 17 |  | 0.18 |  | 0.19 |  | 0.20 |  | 0.20 |  | 0.21 |  | 0.21 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.22 |  |
| 18 |  | 0.12 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 19 |  | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.07 |  |
| Kết quả đọc được cộng thờm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.07 |  |
| 22 |  | 0.13 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |
| 23 |  | 0.20 |  | 0.21 |  | 0.21 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.22 |  |
| 24 |  | 0.27 |  | 0.28 |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 25 |  | 0.34 |  | 0.35 |  | 0.36 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.38 |  | 0.37 |  |
| 26 |  | 0.42 |  | 0.43 |  | 0.44 |  | 0.45 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.45 |  |
| 27 |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.52 |  | 0.53 |  | 0.54 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.54 |  | 0.53 |  | 0.52 |  |
| 28 |  | 0.58 |  | 0.59 |  | 0.60 |  | 0.61 |  | 0.62 |  | 0.63 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.63 |  | 0.62 |  | 0.61 |  | 0.60 |  |
| 29 |  | 0.66 |  | 0.67 |  | 0.68 |  | 0.69 |  | 0.70 |  | 0.71 |  | 0.72 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.71 |  | 0.70 |  | 0.69 |  | 0.68 |  |
| 30 |  | 0.74 |  | 0.75 |  | 0,77 |  | 0.78 |  | 0.79 |  | 0.80 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.82 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.80 |  | 0.79 |  | 0.78 |  | 0.77 |  | 0.75 |  |
| NhiÖt ®é oC |  | Brix ®äc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  | 5 |  | 10 |  | 15 |  | 20 |  | 25 |  | 30 |  | 35 |  | 40 |  | 45 |  | 50 |  | 55 |  | 60 |  | 65 |  | 70 |  | 75 |  | 80 |  | 85 |  |  |
| KÕt qu¶ ®äc ®îc trõ ®i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 0.52 |  | 0.56 |  | 0.59 |  | 0.61 |  | 0.64 |  | 0.67 |  | 0.69 |  | 0.71 |  | 0.72 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.74 |  | 0.75 |  | 0.76 |  | 0.77 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 11 | 0.48 |  | 0.51 |  | 0.54 |  | 0.55 |  | 0.58 |  | 0.61 |  | 0.63 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.67 |  | 0.68 |  | 0.68 |  | 0.69 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 12 | 0.44 |  | 0.47 |  | 0.49 |  | 0.50 |  | 0.52 |  | 0.55 |  | 0.57 |  | 0.58 |  | 0.58 |  | 0.60 |  | 0.60 |  | 0.60 |  | 0.60 |  | 0.61 |  | 0.61 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 13 | 0.39 |  | 0.42 |  | 0.43 |  | 0.44 |  | 0.46 |  | 0.49 |  | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.51 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | 0.53 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 14 | 0.35 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.39 |  | 0.40 |  | 0.42 |  | 0.43 |  | 0.44 |  | 0.44 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.45 |  | 0.46 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 15 | 0.29 |  | 0.31 |  | 0.32 |  | 0.33 |  | 0.34 |  | 0.35 |  | 0.36 |  | 0.37 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.37 |  | 0.37 |  |  |
| 16 | 0.24 |  | 0.25 |  | 0.26 |  | 0.27 |  | 0.28 |  | 0.28 |  | 0.29 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  |  |
| 17 | 0.18 |  | 0.19 |  | 0.20 |  | 0.20 |  | 0.21 |  | 0.21 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.22 |  |  |
| 18 | 0.12 |  | 0.13 |  | 0.13 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  |
| 19 | 0.06 |  | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.07 |  |  |
| KÕt qu¶ ®äc ®îc céng thªm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 0.06 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.07 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.08 |  | 0.07 |  |  |
| 22 | 0.13 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.14 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.16 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  | 0.15 |  |  |
| 23 | 0.20 |  | 0.21 |  | 0.21 |  | 0.22 |  | 0.22 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.24 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.23 |  | 0.22 |  |  |
| 24 | 0.27 |  | 0.28 |  | 0.29 |  | 0.29 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.32 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.31 |  | 0.30 |  | 0.30 |  |  |
| 25 | 0.34 |  | 0.35 |  | 0.36 |  | 0.37 |  | 0.38 |  | 0.38 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.40 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.39 |  | 0.38 |  | 0.37 |  |  |
| 26 | 0.42 |  | 0.43 |  | 0.44 |  | 0.45 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.48 |  | 0.47 |  | 0.47 |  | 0.46 |  | 0.46 |  | 0.45 |  |  |
| 27 | 0.50 |  | 0.51 |  | 0.52 |  | 0.53 |  | 0.54 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.56 |  | 0.55 |  | 0.55 |  | 0.54 |  | 0.53 |  | 0.52 |  |  |
| 28 | 0.58 |  | 0.59 |  | 0.60 |  | 0.61 |  | 0.62 |  | 0.63 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.65 |  | 0.65 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.64 |  | 0.63 |  | 0.62 |  | 0.61 |  | 0.60 |  |  |
| 29 | 0.66 |  | 0.67 |  | 0.68 |  | 0.69 |  | 0.70 |  | 0.71 |  | 0.72 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.73 |  | 0.72 |  | 0.72 |  | 0.71 |  | 0.70 |  | 0.69 |  | 0.68 |  |  |
| 30 | 0.74 |  | 0.75 |  | 0,77 |  | 0.78 |  | 0.79 |  | 0.80 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.82 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.81 |  | 0.80 |  | 0.79 |  | 0.78 |  | 0.77 |  | 0.75 |  |  |

PHỤ LỤC 3

THIẾT BỊ ĐO HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG SUCROSE BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN CỰC ĐƯỢC CHIA ĐỘ THEO THANG ĐO ĐƯỜNG QUỐC TẾ ICUMSA(*)

YÊU CẦU KỸ THUẬT

1. Phạm vi áp dụng

Máy đo hàm lượng đường Sucrose bằng phương pháp phân cực, sau đây sẽ được gọi là phân cực kế, là thiết bị đo để đo mối tương quan giữa sự xoáy trục quang học gây ra bởi mẫu dung dịch, và sự xoay trục quang học được gây ra bởi dung dịch đường Sucrose tinh khiết, sử dụng cùng một ánh sáng được phân cực.

Quy định này áp dụng cho các phân cực kế được chia độ theo oZ, oS phù hợp với thang đo đường quốc tế ICUMSA.

2. Thang đo

2.1. Thang đo trên phân cực kế phải được chia theo thang đo đường quốc tế: oZ hay oS.

2.1.1. Thang đo phải tuyến tính, phạm vi đo có thể từ -30 oZ đến +120 oZ, hoặc từ -30 oS đến +120 oS, hoặc chỉ là 1 phần của thang đo này.

Nhiệt độ quy chuẩn phải là 20oC

2.1.2. Thang đo phải được chia độ đến 100 oZ hay 100 oS

Với những điều kiện quy định theo ICUMSA, điểm 0 oZ hay 0 oS là giá trị mà máy đo được đối với nước tinh khiết (nước cất).

20,00oC

- 100 oZ tương ứng với góc quay trục quang học:                 = (40,7770,001)o

546,2271nm

20,00oC

- 100 oS tương ứng với góc quay trục quang học:                 = (40,7650,001)o

546,2271nm

Sau đây chỉ đề cấp đến các phân cực kế có thang đo khắc vạch theo oZ. Các phân cực kế có thang đo khắc vạch theo oS cũng thoả mãn các yêu cầu này.

2.2. Thang đo của phân cực kế được hiệu chuẩn bằng chuẩn là các tấm thạch anh, trừ phân cực kế nêu trong mục 2.3.

2.3. Các phân cực kế, với góc xoay nhỏ hơn hoặc bằng 2,5o ở 100 oZ tại bước sóng  = 546nm, có thể được hiệu chuẩn bằng dung dịch đường Sucrose pha trong nước tinh khiết.

3. Vật liệu chế tạo

3.1. Phân cực kế phải được chế tạo từ những vật liệu không bị ăn mòn bởi hoá chất được sử dụng khi đo độ đường.

3.2. Vật liệu sắt từ có thể được sử dụng với điều kiện chúng không ảnh hưởng đến sự quay của trục quang học.

3.3. Các bộ phận quang học được sử dụng trong phân cực kế phải có độ đồng nhất để không làm cho độ lặp lại của phép đo tại mọi điểm bất kỳ trên thang đo vượt quá 0,01 oZ.

4. Yêu cầu về kết cấu

4.1. Khung máy và các mối ghép của phân cực kế phải đủ chắc chắn để phép đo không ảnh hưởng bởi các chấn động.

Các bộ phận quang học phải được lắp đặt sao cho việc làm sạch được thực hiện dễ dàng và phải được bảo vệ để tránh việc điều chỉnh không phù hợp, gây ra sai số.

4.2. Đường đi của tia sáng phải được thiết kế sao cho tia sáng không bị che khuất mỗi khi đặt ống đựng dung dịch vào.

4.3. Bộ chỉ thị phải có bộ phận chỉnh 0.

4.4. Hoạt động của thiết bị không được làm tăng nhiệt độ của ống đựng mẫu dung dịch quá 1oC.

4.5. Sau khi hoạt động ở chế độ sưởi máy 30 phút, sai số hệ thống gây ra bởi độ trôi của tế bào quang điện không được vượt quá 0,05 oZ sau 24 giờ.

4.6. Đối với phân cực kế loại tự động, thời gian đạt đến giá trị đo không vượt quá 30 giây, trên toàn thang đo.

4.7. Đối với phân cực kế sử dụng điện xoay chiều, giá trị đo phải ổn định khi điện áp nguồn thay đổi 10% hay tần số nguồn điện thay đổi 2%.

5. Cấp chính xác và độ không đảm bảo đo

5.1. Theo độ không đảm bảo đo, phân cực kế được chia thành 3 cấp chính xác: cấp 0,2; cấp 0,1; và cấp 0,05.

5.2. Độ không đảm bảo đo trên toàn thang đo của phân cực kế không được vượt quá:

0,2 oZ đối với phân cực kế cấp chính xác 0,2;

0,1oZ đối với phân cực kế cấp chính xác 0,1;

0,05oZ đối với phân cực kế cấp chính xác 0,05;

Độ không đảm bảo đo được tính toán theo tài liệu hướng dẫn diễn đạt độ không đảm bảo trong phép đo với hệ số bao quát k=2.

6. Ghi nhãn trên máy

Trên mỗi phân cực kế phải được ghi các thông tin sau:

- Tên nước/hãng sản xuất hay nhãn hiệu;

- Số sản xuất;

- Câu ghi chú "ICUMSA International Sugar Scale";

- Cấp chính xác;

- Chiều dài của các ống đựng mẫu được sử dụng;

- Nhiệt độ quy chuẩn 20oC và bước sóng của ánh sáng ứng với thang đo được sử dụng.

7. Ống đựng mẫu dung dịch cần đo

7.1. Ống đựng mẫu có thể là loại đơn giản hoặc là loại có vỏ ống được điều nhiệt. Khi đổ đầy mẫu dung dịch cần đo, trong ống không được còn bất kỳ bọt khí nào, có thể ảnh hưởng đến đường đi của tia sáng. Ống đựng mẫu phải được chế tạo từ các vật liệu không bị tác dụng của các hoá chất dùng làm sạch ống.

7.2. Chiều dài danh định của ống không nhỏ hơn 10mm ở nhiệt độ quy chuẩn  20oC. Hiện nay, thường sử dụng 6 loại ống đựng mẫu với các chiều dài; 10mm, 20mm, 50mm, 100mm, 200mm và 400mm.

7.3. Đường kính trong của ống không được lớn hơn 10mm.

7.4. Hai tấm thuỷ tinh ở 2 đầu ống phải được chế tạo từ vật liệu có chất lượng quang học tốt. Chúng  phải bằng phẳng, được đặt song song với nhau, và vuông góc với trục ống.

7.5. Bề dày của các tấm thuỷ tinh ở 2 đầu phải nằm trong khoảng từ 1mm đến 2mm

7.6. Trên mỗi ống phải ghi các thông tin sau:

- Tên hãng/nước sản xuất hay nhãn hiệu;

- Số sản xuất

- Cấp chính xác, được biểu thị bởi độ chính xác của chiều dài;

- Chiều dài danh định.

8. Các tấm thạch anh để hiệu chuẩn phân cực kế

8.1. Giá trị độ đường của tấm thạch anh

Các tấm thạch anh sẽ tạo ra một góc quay quang học bằng với góc quay quang học mà dung dịch đường Sucrose tương ứng tạo ra.

Chẳng hạn, tấm thạnh anh có giá trị độ đường là 100 oZ sẽ tạo ra góc quay

20,00oC

               = (40,7770,001)o bằng với góc quay  gây ra bởi dung dịch đường

546,2271nm                      Sucrose có hàm lượng đường Sucrose là 100 oZ.

8.2. Các tấm thạch anh được xem là chuẩn nếu sự thay đổi giá trị của nó không vượt quá 0,02% sau 5 năm.

8.3. Các tấm thạch anh phải phẳng, đồng nhất, không bị rổ bề mặt và giá trị độ đường của nó không được thay đổi quá 0,005 oZ khi xay trong một mặt phẳng.

8.4. Các tấm thạch anh được đặt ở 2 đầu của ống hình trụ tròn có đường kính 16.0 mm 1.0 mm, các tấm thạch anh này phải phẳng, các bề mặt song song với nhau và vuông góc với trục quang học của chúng. Các ống này còn được gọi là các ống chuẩn, nếu các tấm thạch anh là thạch anh chuẩn.

8.5. Có 2 loại ống chuẩn:

- Loại đơn: Một ống chuẩn chỉ có 1 giá trị độ đường;

- Loại đôi: Một ống chuẩn có 2 tấm thạch anh đặt ở 2 đầu ống với hai giá trị độ đường khác nhau. Hai giá trị này có thể sử dụng độc lập với nhau bằng cách tháo rời bớt một đầu ống mang tấm thạch anh có giá trị độ đường không sử dụng.

8.6. Ghi chú trên các ống chuẩn

Trên mỗi đầu ống chuẩn đặt tấm thạch anh, đối với loại ống có giá trị độ đường, hay trên thân của ống chuẩn, đối với loại ống có 1 giá trị độ đường, phải chứa các thông tin sau:

- Tên hãng/nước sản xuất hay nhãn hiệu;

- Năm sản xuất và số sản xuất;

- Giá trị độ đường, tính bằng oZ, của các tấm thạch anh;

- Bước sóng ánh sáng sử dụng.

9. Yêu cầu về kiểm tra đo lường

9.1. Phân cực kế mới, hoặc sau khi sửa chữa, trước khi đưa vào sử dụng phải được hiệu chuẩn.

9.2. Việc hiệu chuẩn phân cực kế thực hiện bởi các cơ quan được chỉ định hoặc phòng thí nghiệm được công nhận.

9.3. Các chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn phân cực kế là các ống chuẩn hình trụ trên đó có đặt các tấm thạch anh chuẩn, kèm theo giấy xác nhận chuẩn do cơ quan đo lường của nước sản xuất cấp.

(*) ICUMSA: International Commission for Uniform Method of sugar Analysis

PHỤ LỤC 4

Bảng Brix - tỷ trọng biểu kiến ở 20oC/20oC

| % khối lượng Sucrose (Brix) | Tỷ trọng biểu kiến ở 20oC/20oC | % khối lượng Sucrose (Brix) | Tỷ trọng biểu kiến ở 20oC/20oC |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.0 | 1.04003 | 14.0 | 1.05683 |
| .1 | .04044 | .1 | .05726 |
| .2 | .04086 | .2 | .05769 |
| .3 | .04127 | .3 | .05811 |
| .4 | .04169 | .4 | .05854 |
| .5 | .04210 | .5 | .05897 |
| .6 | .04252 | .6 | .05940 |
| .7 | .04293 | .7 | .05982 |
| .8 | .04335 | .8 | 1.06025 |
| .9 | .04377 | .9 | .06068 |
| 11.0 | 1.04418 | 15.0 | 1.06111 |
| .1 | .04460 | .1 | .06154 |
| .2 | .04502 | .2 | .06197 |
| .3 | .04544 | .3 | .06240 |
| .4 | .04585 | .4 | .06283 |
| .5 | .04627 | .5 | .06326 |
| .6 | .04669 | .6 | .06369 |
| .7 | .04711 | .7 | .06412 |
| .8 | .04753 | .8 | .06455 |
| .9 | .04795 | .9 | .06499 |
| 12.0 | 1.04837 | 16.0 | 1.06542 |
| .1 | .04879 | .1 | .06585 |
| .2 | .04921 | .2 | .06629 |
| .3 | .04963 | .3 | .06672 |
| .4 | 1.05005 | .4 | .06715 |
| .5 | .05047 | .5 | .06759 |
| .6 | .05090 | .6 | .06802 |
| .7 | .05132 | .7 | .06845 |
| .8 | .05174 | .8 | .06889 |
| .9 | .05216 | .9 | .06933 |
| 13.0 | 1.05259 | 17.0 | 1.06976 |
| .1 | .05301 | .1 | 1.07020 |
| .2 | .05343 | .2 | .07063 |
| .3 | .05386 | .3 | .07107 |
| .4 | .05428 | .4 | .07151 |
| .5 | .05470 | .5 | .07194 |
| .6 | .05513 | .6 | .07238 |
| .7 | .05556 | .7 | .07282 |
| .8 | .05598 | .8 | .07325 |
| .9 | .05641 | .9 | .07369 |
| 18.0 | 1.07413 | 22.0 | 1.09194 |
| .1 | .07457 | .1 | .09239 |
| .2 | .07501 | .2 | .09284 |
| .3 | .07545 | .3 | .09329 |
| .4 | .07589 | .4 | .09375 |
| .5 | .07633 | .5 | .09420 |
| .6 | .07677 | .6 | .09465 |
| .7 | .07721 | .7 | .09511 |
| .8 | .07765 | .8 | .09556 |
| .9 | .07809 | .9 | .09602 |
| 19.0 | 1.07853 |  |  |
| .1 | .07893 |  |  |
| .2 | .07942 |  |  |
| .3 | .07986 |  |  |
| .4 | 1.08030 |  |  |
| .5 | .08075 |  |  |
| .6 | .08119 |  |  |
| .7 | .08164 |  |  |
| .8 | .08208 |  |  |
| .9 | .08252 |  |  |
| 20 | 1.08297 |  |  |
| .1 | .08342 |  |  |
| .2 | .08386 |  |  |
| .3 | .08431 |  |  |
| .4 | .08475 |  |  |
| .5 | .08520 |  |  |
| .6 | .08565 |  |  |
| .7 | .08609 |  |  |
| .8 | .08654 |  |  |
| .9 | .08699 |  |  |
| 21.0 | 1.08744 |  |  |
| .1 | .08789 |  |  |
| .2 | .08834 |  |  |
| .3 | .08879 |  |  |
| .4 | .08923 |  |  |
| .5 | .08968 |  |  |
| .6 | 1.09013 |  |  |
| .7 | .09058 |  |  |
| .8 | .09103 |  |  |
| .9 | .09149 |  |  |

PHỤ LỤC 5

Quy cách của túi vải

Túi vải dùng trong việc xác định chỉ tiêu tỷ lệ % xơ trong mía quy định tại Điều 5.3 của quy định này phải thoả mãn những yêu cầu sau:

1. Nguyên liệu:

Vải lanh mịn dệt từ sợi bông có những tính chất:

- 100% bông, khối lượng vải là 1509 g/m2;

- Thành phần chất chiết (bằng dung môi diclorometan) không lớn hơn 2%;

- Hàm lượng tinh bột và chất độn trong vải không lớn hơn 13%;

- Mật độ sợi : 	dọc 	47  1 sợi/cm

ngang 	39 1 sợi/cm

- Chi số sợi: 40

- Lực kéo đứt băng vải không nhỏ hơn: dọc 500 N/5cm

ngang 430 N/5cm

2. Hình dạng và kích thước:

Túi có hình dạng chữ nhật với các góc vuông ở miệng túi và góc tròn ở đáy túi.

Kích thước bên trong của túi là 240 mm chiều cao, 200 mm chiều rộng và các góc ở đáy túi may tròn theo bán kính 75mm.

3. Phương pháp may:

- Gấp mép vải ở miệng túi xuống và may lại;

- May dính hai bên thân túi;

- Lộn mặt trong túi và may sát với các mép cắt, đường chỉ may cách mép vải 5 mm.

- Tạo một băng vải dài 450 mm, rộng 20 mm và đính vào túi ở vị trí cách miệng túi 25 mm;

- Số mũi may không ít hơn 35 mũi/cm.

4. Túi vải mới phải được nấu sôi 30 phút trong dung dịch chất tẩy giặt. Sau đó xả sạch, làm khô và bảo quản trong điều kiện môi trường bình thường.

5. Túi vải được sử dụng không quá 6 lần.