PHỤ LỤC A

SỐ CÓ NGHĨA, ĐƠN VỊ VÀ TỪ  VIẾT TẮT

Bảng A.1: Yếu tố quan trắc, đơn vị đo, độ chính xác

| Yếu tố quan trắc | Đơn vị đo | Ký hiệu đơn vị | Độ chính xác |
| --- | --- | --- | --- |
| Tầm nhìn xa phía biển | Kilômét, mét | km, m | 1 km, 1 m |
| Mực nước biển | centimét | cm | 1 cm |
| Nhiệt độ không khí | Độ Celsius | 0C | 0,10C |
| Nhiệt độ nước biển | Độ Celsius | 0C | 0,10C |
| Độ muối nước biển | Phần nghìn | 0/00 (hoặc ppt) | 0,1 0/00 |
| Độ cao sóng biển | mét | m | 0,01 m |
| Độ dài sóng biển | mét | m | 1 m |
| Chu kỳ sóng biển | giây | s | 0,1 s |
| Tốc độ truyền sóng biển | mét trên giây | m/s | 0,1 m/s |
| Hướng sóng | Theo 8 hướng la bàn | N, NE, E, SE, S, SW, W, NW | Hướng la bàn 8 hướng |
| Tốc độ gió | mét trên giây | m/s | 1 m/s |
| Hướng gió | Theo 16 hướng la bàn | N, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, W,WNW, NW, NNW | Hướng la bàn 16 hướng |
| Độ cao mốc | mét | m | 0,001 m |

Bảng A.2: Các từ viết tắt

| Chữ viết tắt | Ý nghĩa |
| --- | --- |
| Trung tâm KTTVQG | Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia |
| Đài KTTVKV | Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực |
| Trung tâm KTTV Biển | Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Biển |
| HTKTHVĐBNH | Hiện tượng khí tượng hải văn đặc biệt nguy hiểm |
| HTKTHVNH | Hiện tượng khí tượng hải văn nguy hiểm |
| HTKTHVIG | Hiện tượng khí tượng hải văn ít gặp |

PHỤ LỤC B

HỆ THỐNG  MỐC ĐỘ CAO CỦA TRẠM

B.1 Mốc chính

Được xây dựng chắc chắn tuỳ theo địa chất từng vùng để chọn kiểu cách cho thích hợp.

B.1.1 Ở nơi nền đất, làm mốc chôn ngầm dưới đất. Mốc làm bằng bê tông hình chóp cụt gắn liền với bệ đáy. Tại chính giữa mặt trên của mốc gắn một dấu bằng sứ hoặc bằng kim loại không rỉ, khắc tên mốc và thời gian chôn mốc. Hình dáng, kích thước mốc xem Hình B1.

Hình B1: Mốc chôn ngầm dưới mặt đất

B.1.2 Ở những nơi có vỉa đá cứng nhô trên hoặc ngầm dưới mặt đất, làm mốc ngay trên đá. Đục lỗ ngay trên vỉa đá cứng, đặt dấu mốc vào giữa lỗ, sao cho mặt vành tròn ngằm ngang với mặt vỉa đá, tưới nước thấm ướt, sau đó đổ vữa xi măng. Hình dáng, kích thước mốc xem Hình B2, B3.

B.1.3 Ở nơi có địa chất vững chắc hoặc công trình kiến trúc kiên cố như vách đá thẳng đứng, trụ cầu bê tông vững chắc, gắn dấu mốc bằng kim loại không gỉ. Dấu mốc phải cách mặt đất khoảng 0,4 m, mặt vành tròn có đúc núm để đặt mia. Khi đo và tính độ cao lấy núm đó làm chuẩn. Khi gắn dấu mốc phải đục một lỗ ở vị trí đã chọn, lấy nước rửa sạch, đổ vữa xi măng cát và gắn dấu vào, sao cho mặt vành tròn có dấu mốc bằng phẳng với tường hoặc bề mặt địa vật kiên cố. Hình dáng, kích thước mốc xem Hình B4.

Chú thích

a  -  Cọc bê tông

b  -  Đá

c  -  Cát

d  -  Nắp mốc

e  -  Dấu mốc

Hình B2: Mốc trên đá nổi lên mặt đất

Chú thích

a  -  Cọc bê tông

b  -  Đất

c  -  Đá

d  -  Cát

e  -  Nắp mốc

f  -  Dấu mốc

Hình B3: Mốc trên đá ngầm dưới mặt đất

Hình B4: Dấu mốc gắn vào tường

Bất cứ xây dựng bằng hình thức nào, mốc chính phải được gắn dấu bằng kim loại không gỉ hoặc bằng sứ và lấy núm của dấu làm điểm chuẩn tính cao độ. Phía trên của dấu độ cao chôn ngầm dưới đất phải có nắp đậy (xem Hình B5).

Hình B5: Nắp mốc

B.2 Mốc kiểm tra (mốc phụ)

Được xây dựng như mốc chính nhưng đặt ở những nơi thuận tiện cho việc đo đạc kiểm tra độ cao tuyến cọc và số “0” thuỷ chí. Nên đặt gần tuyến quan trắc, cấu tạo giống như mốc chính (xem các Hình B1, B2, B3, B4).

B.3 Những điểm chú ý khi thi công, sử dụng và bảo quản mốc

- Xi măng để xây dựng mốc phải có mác từ 300 trở lên.

- Đá, sỏi hoặc đá dăm có đường kính từ 2-8 cm, cát to không được lẫn các chất khác, nước trộn bê tông phải sạch. Khi trộn bê tông phải rửa đá và trộn đều. Tỷ lệ pha trộn giữa xi măng, cát, đá theo tỷ lệ (thể tích): 1: 2: 3.

- Mốc bê tông và nắp dấu phải đổ bằng khuôn, phải dầm chặt từng lớp một để cho mốc khỏi bị rỗ.

- Đổ khuôn xong phải tưới nước bảo dưỡng bê tông 2-3 lần. Lúc tháo khuôn,  tưới một lần nữa rồi lấp đất lên. Thời gian từ khi đổ khuôn mốc đến tháo khuôn ít nhất phải được 24 giờ.

- Sau khi chôn mốc, phải đắp đất cao và đào rãnh xung quanh. Đối với mốc chôn ngầm dưới đất phải chôn cọc dấu cách mốc 1-2 m về phía Bắc.

- Sau khi chôn mốc, phải làm giấy bàn giao cho trạm bảo quản.

- Khi đào các mốc chôn sâu dưới đất phải báo cho đơn vị bảo quản biết. Khi đào phải hết sức cẩn thận, không được đụng chạm đến dấu mốc. Đo ngắm xong phải đắp đất và tu sửa lại như cũ.

- Đối với mốc nửa chìm, nửa nổi phải xây dựng hàng rào xung quanh để bảo vệ mốc.

- Mốc chôn xong phải trải qua một thời gian nhất định mới tiến hành đo ngắm: ở nơi nền đá và đất cứng sau 15 ngày, ở nơi nền đất mềm sau một mùa mưa, các dấu chân tường hay trên địa vật kiên cố phải sau 48 giờ.

PHỤ LỤC  C

CÔNG TRÌNH ĐO MỰC NƯỚC

C.1 Cọc

Hàng cọc gồm một số cọc được làm bằng gỗ hoặc bê tông, sắt, gang cao hơn mặt đất độ 5-20 cm.

Cọc xây dựng theo độ dốc của bờ, cái nọ tiếp cái kia, cọc trên cao hơn cọc dưới 30 - 50 cm (không quá 60 cm). Đầu cọc thấp nhất phải ngập nước khi mực nước xuống ròng thấp nhất. Cọc cao nhất không bị ngập nước sâu quá khi mực nước lên cao nhất.

Cọc phải đóng xuống ít nhất 0,8 m. Ở chỗ đất cát phù sa phải đóng sâu từ 1 - 1,5 m.

Tất cả các cọc đều đánh số từ trên xuống dưới, cọc cao nhất số 1, cọc tiếp số 2 (Ký hiệu cọc ghi là C1, C2, ... ). Hiệu số độ cao giữa các đầu cọc và độ cao của các đầu cọc phải đo chính xác.

C.2 Thủy chí

C.2.1 Ở cửa sông, trong vịnh khuất sóng, gió, bờ ổn định, đáy là cát, đất sét hoặc đất pha đá mềm thì thủy chí được gắn chặt vào trụ đóng sâu xuống đất. Trụ làm bằng gỗ hoặc sắt. Trụ làm bằng gỗ thì phải gỗ tốt (lim, sến, táu, ...), tiết diện hình vuông có kích thước 18 x 18 cm, nếu làm bằng sắt thì dùng sắt đường ray. Chiều dài trụ tùy từng loại đất:

- Đất sét, đất thịt, dài 3,5 đến 4,0 m;

- Đất cát, dài 3,0 đến 3,5 m;

- Đất có đá mềm, dài 2,5 đến 3,0 m.

Cột gỗ làm trụ vót nhọn một đầu. Khi đóng cột xuống đất có đá, phải bọc sắt vào đầu cột. Trụ làm bằng sắt, phải làm nhọn một đầu. Dùng vồ nặng đứng trên ghế hoặc giá đỡ để đóng. Nếu là cát thì vừa đóng vừa lắc, đóng mạnh đến khi nào không lún nữa mới thôi. Gắn thêm các thanh ngang vào trụ để chống lún. Dùng đá dăm, đá cuội chèn chặt, đầm từng lớp ở sát chân trụ.

Đất thịt, đất sét đóng sâu từ 2,0 đến 2,5 m.

Đất cát đóng sâu từ 1,7 đến 2,0 m.

Đất có đá đóng sâu từ 1,2 đến 1,5 m.

Cột phải đóng xuống đất theo thế  thẳng đứng.

C.2.2 Ở những nơi có cầu tàu, bờ cảng, mấu cầu, kè đá ... thủy chí được gắn luôn vào các công trình trên.

Cách làm: đục lỗ vuông 10 x 10 cm, sâu 20-30 cm (tuỳ theo chiều dài của đinh bu-lông). Lấy nước ngọt rửa thật sạch vị trí đã đục để không còn bụi vôi, cát. Sau đó dùng xi măng mác cao (từ 300 trở lên) trộn cát vàng rửa sạch tỷ lệ 2/3 (2 xi măng, 3 cát). Cho ít nước để xi măng và cát tương đối khô, dùng bay miết thật chặt vào lỗ vừa đục. Gắn bu-lông vào lỗ trước khi miết xi măng. Chân bu-lông phải chẽ cạnh khi vữa còn ướt, phải bảo quản cẩn thận để tránh va chạm làm hỏng chân bu-lông. Sau 3-5 ngày mới gắn thủy chí vào.

Nếu chân cầu tàu là các cột bê tông thì chỉ việc tìm địa điểm thích hợp, dễ quan trắc, dùng sắt chữ U  = 20-25 mm bắt chặt thuỷ chí vào chân cầu tàu.

C.2.3 Thủy chí xây dựng ở những nơi đáy biển bằng đá, bãi cát thoải, đất bùn hoặc bờ không ổn định bị sóng gió phá hoại mạnh thì phải gắn trụ (bằng bê tông hoặc sắt) và bệ thủy chí. Kích thước của bệ và trụ như sau:

- Bệ thủy chí hình chóp cụt, đáy dưới 1,2 x 1,2 m; đáy trên 1,0 x 1,0 m; cao từ  0,4-0,5 m, bốn góc có quai bằng sắt để khênh, vừa làm chỗ giữ dây chằng;

- Trụ thủy chí là một cột bê tông hình vuông 18 x 18 cm, dài từ 1,2 đến 1,6 m trong đó bốn cột sắt  = 16-22 mm, dùng sắt  = 6 mm buộc đai vuông 8 x 8 cm.

Bệ và trụ thủy chí ngâm dưới nước mặn, các vật liệu phải được chọn lọc.

Trụ thủy chí có thể làm bằng sắt chữ U 140/60/5,5 mm, hoặc sắt đường ray, hoặc sắt chữ H, dài từ 1,5-2,0 m.

Cách làm: đổ trụ thủy chí trước, sau đó để trụ vào khuôn ghép bệ sau, hoặc đổ từng thứ riêng rẽ, khiêng bệ ra đúng vị trí gắn trụ vào bệ.

C.2.4 Cấu tạo thủy chí: thủy chí có nhiều loại. Tuỳ từng địa điểm, đặt các thủy chí khác nhau cho thích hợp. Thủy chí phải có sức bền, bảo đảm chịu đựng được sóng gió, chống được hà và nước mặn ăn mòn, ít co giãn khi nhiệt độ thay đổi và các vạch khắc phải bảo đảm chính xác, rõ ràng.

Thủy chí bằng gỗ: Gỗ phải gỗ tốt (lim, sến), gỗ phải khô, thẳng, đều, mịn mặt, không mục, không nứt nẻ. Kích thước thủy chí rộng 10-20 cm, dày 3-6 cm, dài 2 -3 m hoặc dài đến 5 m (Hòn Gai, Cửa Ông). Nếu thủy chí đứng riêng lẻ nên dài vừa phải, không quá dài dễ bị sóng đánh gãy. Các vạch khắc làm theo kiểu mia đo đạc, phải thẳng đứng, nhẵn đều, sâu 3 mm, phải chính xác, ngay thẳng. Khi khắc xong phải kiểm tra lại bằng thước thép và toàn bộ thủy chí phải sơn trắng ít nhất 3 lần, sau đó các vạch khắc sơn màu xanh, đỏ xen kẽ.

Thuỷ chí bằng sắt tráng men: làm thành nhiều đoạn, mỗi đoạn dài 50 cm, rộng 10 cm. Khi gắn vào trụ, vặn chặt ê cu (hoặc vít) ở gần điểm số không thuỷ chí, các điểm khác không nên vặn chặt quá.

C.3 Bảo quản công trình đo mực nước

Hàng tháng, trạm phải lau rửa thuỷ chí bằng nước ngọt, bôi dầu mỡ vào các bu-lông đinh chữ U, kiểm tra vị trí thẳng đứng của thủy chí, cọc. Sơn lại thuỷ chí mỗi năm ít nhất hai lần.

PHỤ LỤC D

HƯỚNG DẪN ĐO DẪN ĐỘ CAO BẰNG PHƯƠNG PHÁP THUỶ CHUẨN CHÍNH XÁC

Công tác đo dẫn độ cao bằng phương pháp thuỷ chuẩn chính xác tại trạm nhằm mục đích:

- Xác định độ cao số “0” thuỷ chí, đầu cọc so với số “0” trạm. Độ cao của số “0” thuỷ chí, đầu cọc, mốc, số “0” trạm phải được xác định chính xác tại thời điểm lập trạm;

- Quy độ cao của hệ thống mốc tại trạm về hệ thống mốc độ cao Nhà nước (trong trường hợp khu vực gần trạm có mốc của hệ thống mốc độ cao Nhà nước);

- Kiểm tra tính ổn định độ cao của mốc, số “0” trạm, “0” thuỷ chí và đầu cọc.

Công tác đo dẫn độ cao cao bằng phương pháp thuỷ chuấn chính xác tại trạm phải tiến hành trong điều kiện thời tiết tốt, tránh khi trời mưa hoặc quá nắng và phải tuân thủ theo đúng Quy phạm đo độ cao hạng I, II, III, IV do cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1988. Ít nhất mỗi năm kiểm tra một lần.

D.1 Đo chênh lệch độ cao hạng III, IV

D.1.1 Dùng phương pháp đo khép kín, đo đi và đo về trên cùng một tuyến đo. Đo đi và về phải cùng một người đo, cùng máy, cùng cặp mia, cùng một loại cọc hoặc đệm mia.

D.1.2 Đo chênh lệch hạng III, IV dùng phương pháp chỉ giữa của máy, đối với máy có bộ đo cực nhỏ và mia ni va thì dùng phương pháp chập dọc.

D.1.3 Thứ tự thao tác trên một trạm đo như sau:

a) Đọc số mặt đen (thang chính) mia sau;

b) Đọc số mặt đen (thang chính) mia trước;

c) Đọc số mặt đỏ (thang phụ) mia trước;

d) Đọc số mặt đỏ (thang phụ) mia sau.

D.1.4 Thứ tự đo theo phương pháp chỉ giữa của máy như sau:

a)  Đặt máy, cân bằng máy cẩn thận;

b) Hướng ống ngắm về mặt đen mia sau; dùng núm vi chỉnh đưa bọt nước vào giữa; đọc số trên mia theo 3 chỉ dưới, trên, giữa;

c) Hướng ống ngắm về mặt đen mia trước, thao tác như b;

d) Quay mặt đỏ mia trước hướng về máy, điều chỉnh cho bọt nước vào giữa đọc số theo chỉ giữa;

e) Quay mặt đỏ mia sau về máy, thao tác như d. Các số đọc phải ghi ngay vào sổ và tính toán kịp thời (xem mẫu: 24-30  Sổ đo chênh cao hạng III, IV ở cuối Phụ lục này).

D.1.5 Khi chuyển từ đo đi sang đo về phải đặt lại máy và thay đổi vị trí của hai mia.

D.1.6 Chiều dài tia ngắm từ máy tới mia là 50-60 m. Nếu hệ số phóng đại của ống ngắm từ 30x+34x thì chiều dài tia ngắm là 75 m. Nếu hệ số phóng đại lớn hơn 35x thì chiều dài tia ngắm không lớn hơn 100 m. Khoảng cách từ máy đến mia đo bằng thước hoặc bước chân. Sau đó xác định lại bằng máy. Chênh lệch khoảng cách từ máy đến hai mia trong một trạm không được vượt quá 2 m và tổng tích luỹ trong một đoạn không quá 5 m. Trong một trạm, không được thay đổi tiêu cự của máy.

D.1.7 Chiều cao tia ngắm cách mặt đất (vật chướng ngại) không được dưới 0,3 m. Không được dựng mia xuống hố hoặc rãnh để tăng số đọc trên mia.

D.1.8 Trước khi đặt đệm mia phải dẫy hết lớp cỏ và đất xốp. Những vùng đất vững chắc, dùng đinh sắt hoặc đệm sắt để dựng mia. Những nơi đất xốp hoặc mềm phải dùng cọc gỗ đóng chắc xuống đất để đặt chân máy và dựng mia. Kích thước cọc gỗ 10 x 10 x 40 cm, trên đỉnh cọc phải có đóng đinh mũ tròn để đặt chân máy.

D.1.9 Nên kết thúc đoạn đo vào mốc độ cao hoặc điểm đo nối bằng số trạm chẵn. Nếu lẻ thì phải cộng vào giá trị chênh lệch độ cao đoạn đo số cải chính chênh lệch điểm "0" của cặp mia.

D.1.10 Chỉ được đo chênh lệch độ cao hạng III khi hình ảnh vạch chia trên mia rõ ràng và ổn định. Khi đo phải dùng ô che máy, khi chuyển trạm phải giữ máy ở vị trí đứng và che máy bằng túi vải trắng. Chỉ được đo sau khi mặt trời mọc 30 phút và kết thúc trước khi mặt trời lặn 30 phút, trưa nắng to nghỉ đo, khi trời râm mát có thể đo cả ngày. Không đo khi có gió cấp 5 hoặc sau khi mưa rào đột ngột.

D.1.11 Trên các trạm đo phải kiểm tra ngay theo các mục sau:

a) Kiểm tra theo Điều D.1.6; D.1.7;

b) Số đọc chỉ giữa so với giá trị  trung bình số đọc chỉ trên và chỉ dưới của từng mia không được lệch quá 5 mm;

c) Chênh lệch số đọc mặt đen (thang chính) đã cộng hằng số K với số đọc mặt đỏ (thang phụ) không được vượt quá 2 mm;

d) Giá trị chênh lệch độ cao theo mặt đen (thang chính) và mặt đỏ (thang phụ) của hai mia không được lệch nhau quá 3 mm, nếu vượt quá giới hạn trên phải thay đổi chiều cao máy ít nhất 2 cm rồi đo lại trạm đo ấy. Khi đã kiểm tra xong các mục trên mới được chuyển máy. Khi chuyển máy: mia trước không chuyển nhưng phải nhắc ra khỏi cọc hoặc đệm mia và không được đặt đáy mia xuống đất. Mia sau chuyển thành mia trước của trạm mới.

D.1.12 Hiệu của giá trị chênh lệch độ cao giữa đo đi và đo về ở đường bằng (dưới 15 trạm/km) không được lớn hơn ±10 L (mm), ở đường dốc đi lại khó khăn (trên 15 trạm/km) không được lớn hơn ±12 L (mm). Nếu vượt giới hạn sai số cho phép trên thì phải tiến hành đo lại. Sai số khép đường hoặc khép vòng không được lớn hơn ±10 L (mm) đối với trường hợp đường bằng và ±12 L (mm) đối với trường hợp đường dốc. Nếu không đạt giới hạn sai số nói trên phải tiến hành đo lại. Khi nào sai số nằm trong phạm vi cho phép là được. Trong đó L là chiều dài tuyến đo bằng km.

D.2 Cách ghi sổ và tính toán chênh lệch độ cao hạng III, IV

D.2.1 Phải ghi  đầy đủ các mục theo mẫu.

D.2.2 Các cột trong sổ từ (1) đến (8) là thứ tự ghi các số đọc, từ cột (9) đến (18) là số tính toán.

(9) = (1) - (2); (10) = (4) -  (5); (11) = (9) - (10);  (12) = (11) + (12) trạm trước

(15)= (3) - (6); (16) = (8) - (7); (14) = K + (3) - (8); (13) = K + (6) - (7);

(17) = (15) - (16) = (14) - (15);

(18) = 3−6+8−7±100m2.

D.2.3 Cuối tuyến đo phải tính tổng hợp (theo mẫu 24. 30).

Mẫu: 24. 30

SỔ ĐO CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO HẠNG III, IV

Đo từ............................đến.................................................

Bắt đầu lúc ......giờ.....phút ngày ......tháng.....năm 20.....

Kết thúc lúc.....giờ.....phút ngày.......tháng.....năm 20......

Hình ảnh:                                            Người đo:

Thời tiết :                                            Người ghi:

Người kiểm tra:

| Số trạm đo | Mia Sau | Mia trước | Ký hiệu mia | Số đọc trên mia |  | K+ đen -đỏ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Chỉ dưới | Chỉ dưới |  | Mặt đen | Mặt đỏ |  |
|  | Chỉ trên | Chỉ trên |  |  |  |  |
|  | Khoảng cách sau | Khoảng cách trước |  |  |  |  |
|  | Chênh lệch d | ∑d |  |  |  |  |
|  | (1) (2) (9) (11) | (4) (5) (10) (12) | S T S-T | (3) (6) (15) | (8) (7) (16) | (14) (13) (17) |
|  |  |  |  | (18) |  |  |
| 1 | 2419 1915 504 +02 | 2135 1633 502 +02 | S T S-T | 2167 1883 284 2845 | 6741 6356 +385 | -1 0 -101 |
| 2 | 2856 2132 724 +01 | 2949 2226 723 +03 | S T S-T | 2494 2587 -0093 -00930 | 6967 7160 -0193 | 0 0 +100 |
| T h | ∑(1) ∑(2) ∑(1) - ∑(2) | ∑(4) ∑(5) ∑(4) - ∑(5) | S T S-T | ∑(3) ∑(6) ∑(3)-∑(6) | ∑(8) ∑(7) ∑(8)-∑(7) | ∑(14) ∑(13) ∑(17) |

BẢNG TÍNH CHÊNH LỆCH ĐỘ CAO KHÁI LƯỢC HẠNG III, IV

Mốc đầu	 Người tính

Mốc cuối	 Người kiểm tra

| Số TT đoạn đo | Loại mốc số hiệu | Vị trí (khoảng cách và hướng đến vật chuẩn) | Khoảng cách (km) |  | Ngày tháng đo | Số trạm đo | Chênh lệch độ cao + hiệu chỉnh mia (m) |  | Hiệu chênh lệch độ cao | Chênh lệch độ cao trung bình (m)+A+V | Độ cao khái lược (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Giữa các mốc | Đến điểm đầu | Đo đi | Đo đi | h đi+A mia | h về+A mia |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Đo về | Đo về |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

PHỤ LỤC Đ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN MÁY TỰ GHI MỰC NƯỚC CYM

Đ.1 Cấu tạo

Máy CYM do Liên Xô sản xuất, ghi liên tục dao động mức nước biển ở ven bờ. Cấu tạo của máy được miêu tả trên Hình Đ1.

Hình Đ1: Máy CYM

Những bộ phận chính của máy:

Đ.1.1 Hệ thống phao: gồm có phao rỗng (5) với quả nặng (6), xích (10) và đối trọng (7). Phao là một ống hình trụ  =300 mm, cao 90 mm có chóp hình nón. Hai đỉnh phao có lỗ để mắc quả nặng và nối với xích. Bên trong phao có hai thanh chống nối hai đỉnh chóp. Quả nặng hình trụ có trọng lượng 4000 g, trọng lượng  phao và quả nặng gần 6500 g. Xích làm bằng dây đồng thau  = 2 mm, mỗi mắt  =10 mm. Trọng lượng một mét xích (gần 100 mắt) là 142 g. Chiều dài xích ứng với máy:

Tỷ lệ 1/10 xích dài 5 m đối trọng nặng 1200 g.

1/20 ..............8 m .........................1600 g

1/40 ............14 m .........................2300 g

Đ.1.2 Bộ phận truyền cơ học: gồm có bánh xe phao (3), bánh xe răng nhỏ cùng trục, bánh xe răng lớn (19), bánh xe răng tỷ lệ (20) và vòng chia độ (8) có cái chuẩn ở trên cùng một trục thứ hai, thanh trượt răng cưa (4) và thước (11). Những trục này chuyển động được do gắn vào giá (2) cố định trên đế (1). Bánh xe phao có 60 răng, bước răng là 1cm. Khi bánh xe phao quay một răng sẽ ứng với sự biến thiên của mực nước là 1cm. Khi quay bánh xe phao thì đồng thời bánh xe răng cưa lớn và nhỏ, vòng chia độ, bánh xe răng tỷ lệ cũng quay theo và thanh trượt cũng chuyển động.

Tỷ lệ số răng của bánh xe răng lớn và bánh xe răng nhỏ là 1/6, bánh xe quay 6 vòng thì vòng chia độ, bánh xe răng tỷ lệ quay một vòng. Bánh xe răng tỷ lệ ứng với tỷ lệ 1/10 có 164 răng, 1/20 có 82 răng và 1/40 có 41 răng.

Vòng chia độ có cái chuẩn và chia 360 độ chia. Thước chia độ và thanh trượt có cái chuẩn. Trị số chia trên vòng chia tương ứng với độ biến thiên của mực nước là 1cm ở mọi thang độ của giản đồ ghi. Trị số độ chia trên thang độ của thước tương ứng với độ biến thiên của mực nước biển là 1cm đối với máy có tỷ lệ là 1/10, là 2 cm đối với máy có tỷ lệ 1/20, là 4 cm đối với máy có tỷ lệ 1/40.

Độ chia trên vòng chia và thang chia độ trên thước dùng để tính toán kiểm tra lại khi thay giản đồ và để đối chiếu chỉ số của máy với chỉ số của thuỷ chí đo mực nước.

Đ.1.3 Bộ phận ghi: gồm đồng hồ (17), ống trụ (18) lắp trên vỏ đồng hồ, tay đòn (12) và ngòi bút (13) gắn vào thanh trượt có răng. Tốc độ quay của ống trụ là 12 mm  một giờ. Một vòng ống trụ quay hết 24 giờ. Muốn nhấc ống trụ ra, phải vặn ốc (14) theo chiều kim đồng hồ để ống trụ nâng lên 1cm so với vỏ đồng hồ. Sau xoay ngược ốc (14) cho ống trụ lỏng ra, không gắn chặt với vỏ đồng hồ, xoay ốc (14) cho đến khi lên hết khỏi mặt trên ống trục, lấy tay nhấc ống trụ lên cao khỏi vỏ đồng hồ.

Ngoài ra, muốn điều chỉnh trị số trên giản đồ trùng với trị số trên vòng chia, trên thước, phải điều chỉnh ốc (14).

Chú ý: Chỉ khi lên dây cót đồng hồ mới tháo ống trụ ra và phải làm hết sức nhẹ nhàng, thận trọng.

Máy CYM chế tạo theo 3 kiểu, có những đặc tính kỹ thuật chủ yếu sau:

- Khoảng ghi biến đổi theo biên độ (độ lớn) mực nước:

Với kiểu 1 có biên độ  0  3 m;

Với kiểu 2 có biên độ  0  6 m;

Với kiểu 3 có biên độ 0 12 m.

- Tỷ lệ ghi mực nước trên giản đồ theo các kiểu lần lượt 1 : 10; 1: 20; 1: 40;

- Khi phao ngâm nước, sức đẩy của phao ứng với 706 g trên 1 cm;

- Tỷ lệ ghi thời gian trên giản đồ 12 mm một giờ;

- Độ chính xác của đồng hồ là  5 phút trong 24 giờ;

- Lên dây cót đồng hồ 2 lần một tuần;

- Sai số tổng cộng của máy nằm trong giới  hạn:

 30 mm      với  kiểu  1;

 60 mm      với  kiểu  2;

 120 mm    với  kiểu  3;

- Trọng lượng tổng cộng của máy gần 38 kg.

Bộ máy tự ghi mực nước biển gồm có:

- Bộ phận truyền cơ học và bộ phận ghi lắp trên đế;

- Một cái phao;

- Một quả nặng của phao;

- Một xích;

- Một đối trọng;

- Ba bu-lông có ê cu dùng cho phao và đối trọng;

- Ba ngòi bút dự trữ;

- Một lọ mực đặc biệt;

- Một tập hướng dẫn sử dụng máy;

- Một giấy kiểm định;

- Một tập giản đồ.

Đ.2 Cách đặt máy

Máy đặt trên một giếng kín có lều hoặc nhà che. Giếng phải khử hết nhiễu động do sóng. Giếng được thông với biển bằng ống dẫn. Tùy theo điều kiện địa phương mà làm những kiểu nhà đặt máy  khác nhau.

Khi đặt máy lên giếng phải tuân theo những nguyên tắc sau đây:

Đ.2.1 Trước khi đặt máy lên nắp giếng phải nhấc thanh trượt lên cao khỏi đế máy và không được xoay bánh xe phao cho tới khi đặt máy xong, lỗ cho thanh trượt xuyên qua đế máy và lỗ trên nắp giếng phải khớp nhau.

Chú ý: Phải đánh dấu vị trí thanh trượt có răng ứng với vị trí của bánh xe tỷ lệ rất nhẹ tay, khéo léo khi để thanh trượt khớp với bánh xe tỷ lệ. Nếu lúc đầu đặt không thận trọng thì khi lắp hai cái đó vào nhau dễ gẫy răng của thanh trượt.

Đ.2.2 Trước khi đặt hệ thống phao trên bánh xe phao, phải bảo đảm sự chính xác lắp xích vào các răng của bánh xe phao. Với mục đích ấy, ta phải tháo hẳn thanh trượt lên và đặt xích trên bánh xe phao với đối trọng treo ở một đầu xích, cho lăn xuống từ từ nhiều lần qua phía này hay phía khác và chú ý xích trên răng bánh xe phao để chúng rơi dần dần xuống khỏi răng bánh xe cho đến mắt xích cuối cùng. Xích truyền trên bánh xe phao không vấp, không nhảy, không có tiếng kêu (cọt, kẹt). Sự di huyển của xích trên bánh xe phải được tự do không mắc, không trùng. Khi phát hiện hỏng hóc nào đó, phải xem xét lại cẩn thận từng mắt xích một, nếu thấy mắt xích hỏng, phải sửa lại. Dùng kìm nhỏ nắn lại bên ngoài các đầu mắt xích. Những mắt xích xoắn và cong sẽ làm dịch chuyển mất chính xác.

Sau khi kiểm tra xong, đặt thanh trượt có răng sao cho điểm mốc bánh xe tỷ lệ (20) trùng với chỗ lõm thứ nhất của răng thanh trượt.

Đ.2.3 Để mực nước ghi trên trên giản đồ và mực nước đọc trên thuỷ chí kiểm tra trùng nhau, ta đặt xích trên bánh xe phao sao cho số chỉ trên vòng chia độ trùng với số đọc trên thủy chí kiểm tra.

Máy đặt đúng thì số đọc trên vòng chia độ, số đọc trên thước ở cột trụ, số ghi trên giản đồ, số đọc trên thủy chí phải phù hợp với nhau.

Đ.3 Quan trắc mức nước bằng máy CYM

Quan trắc mực nước bằng máy CYM bao gồm đọc mực nước ở thủy chí kiểm tra, đánh mốc giản đồ, tháo lắp giản đồ và lên dây cót đồng hồ.

Đ.3.1 Đọc mực nước theo thủy chí kiểm tra chính xác tới 1 cm trước khi đánh mốc giản đồ.

Đ.3.2 Đánh mốc trên giản đồ. Việc đánh mốc trên giản đồ được tiến hành vào những giờ tròn (01, 07, 13, 19 giờ). Khi đánh mốc, ta gạt nhẹ cần ngòi bút hay quay bánh xe phao một chút để ngòi bút vạch thành một vạch dài 2 -3 mm về hai phía, xong nhấc ngòi bút để tạo một sự ngắt quảng trong thời gian kiểm tra. Dùng bút chì  mềm ghi lên trên giản đồ thời gian đánh mốc (chính xác 1 phút) và số đọc trên thủy chí kiểm tra.

Đ.3.3 Thay giản đồ. Việc thay giản đồ thực hiện vào kỳ quan trắc 07 giờ hàng ngày. Cách thay giản đồ: đẩy ngòi bút ra khỏi ống trụ nhờ cần ngòi bút. Sau đó, rút cái nẹp ra và nhấc giản đồ lên. Trên giản đồ ghi tên người thay giản đồ, thời gian thay giản đồ (giờ, phút), trị số đọc mực nước ở thủy chí kiểm tra tương ứng với tách ngòi bút ở ống trụ ra. Sau đó lên dây cót đồng hồ (2 lần một tuần). Trên giản đồ mới, ghi tên trạm, ngày, tháng, năm, tên người lắp giản đồ, thời gian lắp giản đồ (giờ, phút) và lắp lên ống trụ, gài nẹp lại sao cho giản đồ siết chặt vào ống trụ không nhăn, gấp lên trên ống trụ cũng như mép giản đồ phía dưới, trước hết phải đều đặn và chặt, lấy tay kiểm tra miết giản đồ trên ống khắp hết một vòng.

Xoay ống trụ ngược kim đồng hồ (để tạo một độ giơ trong việc ăn  khớp giữa khớp hãm và bánh xe ở phía dưới), phải đặt đầu ngòi bút ở đúng vị trí trên giản đồ, ứng với thời gian theo đồng hồ của quan trắc viên và số đọc mực  nước trên thuỷ chí kiểm tra.

Đ.4 Chỉnh lý giản đồ máy CYM

Giản đồ máy CYM xem Hình Đ2 trong Phụ lục này.

Toàn bộ quá trình chỉnh lý được ghi chép trên giản đồ và tiến hành theo chỉ dẫn sau đây:

Đ.4.1 Kiểm tra và sửa lại đường tự ghi mực nước

Kiểm tra toàn bộ việc ghi chép trên giản đồ có đầy đủ và chính xác không: Tên trạm, ngày tháng năm, giờ tháo lắp giản đồ, ...

Nếu đường tự ghi trơn tru đều đặn nhưng bị đứt đoạn một vài giờ thì căn cứ vào xu thế của đường tự ghi và vẽ phục hồi lại đoạn mất. Nếu đường tự ghi có dạng bậc thang hoặc răng cưa thì cần làm nhẵn bằng cách vẽ một đường trơn đều (đường trung bình) đi qua các điểm của các đoạn bậc thang hoặc răng cưa.

Đ.4.2 Hiệu chính giờ của đồng hồ máy tự ghi mực nước

Sai số về thời gian thường gây ra do ba nguyên nhân:

- Đồng hồ của quan trắc viên không chính xác;

- Đặt ngòi bút tự ghi lên vạch giờ trên giản đồ không trùng với giờ của đồng hồ quan trắc;

- Đồng hồ máy tự ghi mực nước không chính xác.

Để khử sai số, tổng hợp cả ba nguyên nhân trên gây ra là rất phức tạp. Do đó, để đơn giản hoá ta khử sai số của hai nguyên nhân đầu bằng cách chấp nhận đồng hồ của quan trắc viên là chính xác và việc đặt ngòi bút tự ghi lên vạch giờ của giản đồ là trùng với giờ của đồng hồ quan trắc (đòi hỏi người quan trắc viên thường xuyên kiểm tra đồng hồ của mình theo giờ của Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam và khi đặt ngòi bút tự ghi cần xoay ống trụ giản đồ sao cho ngòi bút chỉ đúng vào vạch giờ trùng với giờ đồng hồ quan trắc)

Chỉ tiến hành hiệu chính thời gian của đồng hồ máy tự ghi mực nước nếu trong một ngày đêm nhanh chậm   5 phút, tức là một nửa độ chia của giờ trên giản đồ. Căn cứ vào giờ lúc lắp vào tháo giản đồ để xác định hiệu chính thời gian cho từng giờ.

Ví dụ: giản đồ được lắp vào lúc 7h 00 theo đồng hồ quan trắc viên và ngòi bút cũng được đặt đúng vào vạch 7h 00 trên giản đồ. 7h 05 ngày hôm sau tháo giản đồ. Lúc này ngòi bút nằm ở vạch 7h 15 trên giản đồ. Ta có giá trị chênh lệch như sau:

|  | Lúc lắp | Lúc tháo |
| --- | --- | --- |
| Theo giờ quan trắc viên | 7h 00 ph | 7h 05 ph |
| Theo giờ trên bản đồ | 7h 00 ph | 7h 15 ph |
| Chênh lệch | 0 ph | 10 ph |

Như vậy sau 24 giờ đồng hồ của máy chạy nhanh: (-10 - 0) = - 10 phút. Để xác định hiệu chính cho từng giờ ta dùng phương pháp nội suy hoặc tra bảng tính  sẵn. Tra bảng tính sẵn ta được hiệu chỉnh cho từng giờ kể từ giờ bắt đầu lắp giản đồ. Kết quả như sau:

| Giờ: | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t: | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 |
| Giờ: | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| t: | -5 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -10 |

Hiệu chính mang dấu (-) vì đồng hồ của máy chạy nhanh. Để hiệu chính lại đường giờ trên giản đồ ta dịch các đường giờ về bên phải (vì đồng hồ nhanh) một khoảng tương ứng với các hiệu chính vừa tìm được. Đường 7 và 8 giờ để nguyên (vì hiệu chính bằng 0). Đường 9 và 10 giờ dịch chuyển về bên phải một phút (vì hiệu chính là - 1 phút). Tiếp tục dịch như vậy cho đến hết. Để cho tiện, các đường giờ mới này được vạch bằng bút chì ngay trên đường ghi của mực nước và chỉ cần vạch một đoạn thẳng đứng dài 1-1,5 cm.

Để tăng tốc độ làm việc ta có thể dùng “thước hiệu chính giờ”. Thước làm bằng một băng giấy trắng dày đủ cứng có chiều rộng 1,5-2 cm và dài bằng chiều rộng của giản đồ. Sau đó tính toán được các hiệu chính như ở ví dụ trên ta chia lại đường giờ trên thước (vạch nhỏ ở một mép thước). Sau này khi gặp trường hợp hiệu chính 24 giờ là - 10 phút ta chỉ việc đặt thước lên giản đồ là chia lại đường giờ được ngay. Thông thường mỗi máy tự ghi mực nước chỉ cần 6-8 thước là đủ cho các hiệu chính khác nhau trong 24 giờ.

Đ.4.3 Đọc mực nước trên đường tự ghi và quy về  “0” trạm

Sau khi đã sửa lại đường ghi (nếu cần) và chia lại đường giờ, tiến hành đọc mực nước từng giờ. Giao điểm của hai vạch này trên đường tự ghi chính là trị số mực nước cần đọc. Khi đọc mực nước chú ý tỷ lệ của giản đồ và đọc chính xác đến 1cm. Ghi tất cả các trị số mực nước đọc được xuống phía dưới giản đồ (xem giản đồ mẫu ở Hình Đ2, Phụ lục này).

Mực nước vừa đọc là mực nước chưa quy về “0” trạm. Để quy về “0” trạm ta sử dụng mực nước đọc trên thủy chí vào các quan trắc 1, 7, 13, 19 giờ và mực nước đọc trên giản đồ vào các thời điểm trên để tính hiệu chính mực nước cho từng giờ với cách làm như sau:

- Trước hết xác định chênh lệch giữa mực nước đọc trên thủy chí (đã quy về “0” trạm) và mực nước trên giản đồ vào cùng các giờ 1, 7, 13, 19. Tiếp theo, xác định hiệu số giữa chênh lệch vừa tìm được ở hai quan trắc liền kế. Sau đó tính hoặc trả bảng để tìm hiệu chính cho từng giờ.

Ví dụ: Tính hiệu chính mực nước cho các giờ giữa quan trắc 1h và 7h.

Kỳ quan trắc: 				1h	         7h

Mực nước theo giản đồ:	         188	         135

Mực nước theo thủy chí:	         189	         131

Chênh lệch:				+1		-4

Hiệu số chênh lệch giữa kỳ quan trắc 7h và 1h là (-4)  - (+1) = -5.

Như vậy, trong thời gian 6 giờ (từ 1 đến 7 giờ) hiệu chính thay đổi -5 cm và mỗi giờ thay đổi  (-5) : 6  -0,8 cm. Để tính hiệu chính theo từng giờ trong khoảng từ 1 - 7 giờ ta lập bảng sau:

Bảng Đ1: Hiệu chính từ 1 đến 7 giờ

| Giờ trong ngày | Số giờ để tính | Hiệu chính (cm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 |  | = +1 |
| 2 | 1 | +1 + (-0,8 x 1) |  0 |
| 3 | 2 | +1 + (-0,8 x 2) |  -1 |
| 4 | 3 | +1 + (-0,8 x 3) |  -1 |
| 5 | 4 | +1 + (-0,8 x 4) |  -2 |
| 6 | 5 | +1 + (-0,8 x 5) |  -3 |
| 7 | 6 | +1 + (-0,8 x 6) |  -4 |

Như vậy, hiệu chính lúc 1h là +1 cm, lúc 2h là 0 cm, lúc 3h là -1 cm ... và lúc 7h là -4 cm. Cộng đại số các hiệu chính  này vào mực nước đọc được trên đường ghi tại các giờ tương ứng ta có mức nước đã quy về “0” trạm.

Để đơn giản, có thể dùng bảng tính sẵn để xác định các hiệu chính. Trước hết  phải xác định  hiệu số chênh lệch giữa hai kỳ quan trắc liền kế. Sau đó căn cứ vào chênh lệch này tra bảng tính sẵn để tìm được hiệu chính cho từng giờ.

Đ.4.4 Xác định mực nước lớn (NL) và nước ròng (NR)

Trên mỗi giản đồ phải xác định NL, NR và thời gian xảy ra tương ứng. Nếu là nhật triều thường có một lần NL và một lần NR. Nếu là bán nhật triều thường có hai lần NL, hai lần NR.

Khi xác định NL, NR cần tuân theo những quy định sau:

a) NL, NR được xác định theo đường ghi đã được làm nhẵn;

b) Đỉnh và chân triều liền kề được coi là NL và NR nếu cùng thoả mãn hai điều kiện: chênh lệch giữa đỉnh và chân phải bằng hoặc lớn hơn 10 cm, thời gian giữa đỉnh và chân phải cách nhau không dưới 3 giờ;

c) Nếu đỉnh (chân) triều dừng trong nhiều giờ thì giá trị xảy ra NL, NR là thời điểm mực nước bắt đầu dừng;

d) Hiệu chính để quy NL, NR về “0” trạm được nội suy theo hiệu chính của hai giờ liền kề trong đó có chứa NL (NR);

đ) Hiệu chính thời gian cho NL, NR được tính theo các đường giờ mới (sau khi đã hiệu chính đồng hồ triều ký).

e) NL, NR và thời gian xảy ra ghi ngay bên cạnh đỉnh (chân) triều dưới dạng phân số. Ví dụ: NL =391 cm, hiệu chính quy về “0” trạm là +2 cm, thời gian xảy ra là 18h20 sẽ ghi như sau:

391+2=39318.20

Đ.4.5 Xác định thời gian triều dâng (TD) và triều rút (TR)

a) Sau khi xác định NL, NR tiến hành xác định thời gian triều dâng (TD) và thời gian triều rút (TR). Đối với nhật triều thường có một lần TD và một lần TR. Đối với bán nhật triều thường có hai lần triều dâng và hai lần triều rút. Triều dâng và rút lần thứ hai được ký hiệu là TD’ và TR’.

b) TD là khoảng thời gian từ thời điểm xảy ra NR đến thời điểm xảy ra NL liền kề. TR là khoảng thời gian từ thời điểm xảy ra NL đến thời điểm xảy ra NR liền kề. Do đó để tính TD chỉ cần lấy thời điểm xảy ra NL trừ đi thời điểm xay ra NR liền kề trước đó. Để tính TR lấy thời điểm xảy ra NR trừ đi thời điểm xảy ra NL liền kề trước đó.

Ví dụ: trong một ngày đêm, NL xảy ra lúc 0h55 phút, NR xảy ra lúc 13h25 phút và ngày hôm sau NL xảy ra lúc 1h10 phút. Khi đó TD, TR sẽ là:

TD = (1h10ph +24h) - 13h25ph = 11h45ph

TR = 13h25p - 0h55p = 12h30ph

Việc tính toán được ghi chép lên góc phải phía trên của giản đồ.

Chú ý:

- Nếu thời gian TD, TR nằm gối lên hai ngày liền kề nhưng số giờ của mỗi ngày không bằng nhau thì thời gian TD, TR đó tính từ ngày nào có số giờ nhiều hơn.

- Nếu thời gian TD, TR nằm gối lên cả hai ngày liền kề chia đều số giờ cho mỗi ngày thì thời gian TD, TR đó tính cho ngày nào có tổng số TD, TR nhỏ hơn.

- Nếu tổng số TD, TR của hai ngày bằng nhau thì tính cho ngày tiếp theo.

Đ.5 Bảo quản máy tự ghi mực nước CYM

Bảo quản máy nhằm mục đích bảo đảm việc ghi dao động mực nước liên tục, chính xác và rõ ràng. Khi máy làm việc tốt, trên giản đồ ghi thành một đường cong thanh đều đặn, gọn và rõ ràng. Khi máy làm việc không tốt, đường biểu diễn là một đường thẳng hoặc bậc thang, một đường biểu diễn thành một dải rộng mờ, thường không tương ứng với  mực nước đọc ở thủy chí kiểm tra.

Sự  hoạt động không tốt của máy gây nên do nhiều nguyên nhân: tắc ống dẫn nước vào giếng, bộ phận cơ truyền động sai lệch, ngòi bút, đồng hồ bị hỏng. Khi tắc ống dẫn nước vào giếng, giản đồ ghi thường là một đường thẳng hoặc bậc thang. Việc tắc ống xảy ra do lấp đầu ống hoặc rong rêu, hà, bùn làm tắc các lỗ ở thành giếng.

Khi những phần của bộ phận truyền cơ học đóng cáu gây ra ma sát, giản đồ ghi có đường bậc thang. Trường hợp này phải lau chùi cáu ở những trục, răng bánh xe, mắt xích, kiểm tra sự hoạt động của tất cả các bộ phận cơ học và cho mỡ vào những trục.

Khi giếng chưa khử hết dao động do sóng, giản đồ thường là một dải rộng mờ. Thiếu sót này là do thiết kế, cần phải sửa lại giếng, nhất là giảm đường kính ống dẫn nằm ngang, đặt ống dẫn nằm ngang sâu hơn, tu bổ lại để ngăn nhiễu động do sóng.

Do tắc ngòi bút, giản đồ ghi dưới dạng một dải rộng cách quãng và có những vết mực.

Ngòi bút phải luôn luôn đủ mực nhưng không nhiều quá. Nếu mực đóng thành giọt hoặc tràn qua mép ngòi bút phải dùng giấy thấm hút bớt mực. Trường hợp ngòi bút bị bẩn, phải tháo ngòi bút ra, dùng nước rửa lau khô bằng giấy thấm. Phải thử ngòi bút bằng cách vạch lên giấy mỏng và chắc, ngòi bút hỏng phải thay ngòi bút khác.

Đồng hồ phải chạy sao cho ống trụ quay đúng với tỷ lệ 12 mm/giờ. Nếu đồng hồ nhanh hay chậm có hệ thống lớn hơn  5 phút (1 mm trên giản đồ) trong 24 giờ cần phải gạt lại, gạt về chữ “y” hay (-) đối với trường hợp nhanh và chữ “” hay (+) ứng với trường hợp chậm.

Máy được bảo quản ở nơi khô, thoáng khí, bắt buộc không có hơi axít hay chất kiềm. Khi chuyên chở, máy phải đặt trong một hòm gỗ. Để máy bằng bu-lông có đệm cao su ở đáy hòm. Phao, quả nặng, đối trọng, xích, ống trụ, đồng hồ đặt vào những ngăn riêng.

Hình Đ2: Giản đồ máy CYM

PHỤ LỤC E

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN MÁY TỰ GHI MỰC NƯỚC STEVENS A71

E.1 Cấu tạo máy Stevens A71 (xem Hình E1, Phụ lục này)

E.1.1 Nguyên lý hoạt động

Máy Stevens A71 ghi liên tục dao động mực nước biển. Đồng hồ máy chi phối sự chuyển dịch của giản đồ. Khi mực nước dao động lên xuống, phao cũng dao động theo. Dao động của phao làm bánh xe phao cũng dao động và dao động của bánh xe chi phối sự chuyển dịch của ngòi bút trên giản đồ, nhờ đó ghi lại được dao động trên giản đồ. Bút ghi có thể đổi chiều ở hai bên mép giản đồ nên có thể ghi được mực nước với biên độ dao động khá lớn.

E.1.2 Đặc điểm của máy

Kích thước: dài 64 cm; rộng 44 cm; cao 42 cm. Trọng lượng toàn bộ 20,5 kg. Các chân máy có đệm cao su và bộ phận căn chỉnh độ thăng bằng. Đế máy bằng kim loại không gỉ. Nắp máy bằng nhựa có cửa soi bằng kính hoặc chất dẻo trong suốt.

E.1.3 Cấu tạo của máy (xem Hình E1)

Hình E1: Cấu tạo máy triều ký Stevens A71

Cấu tạo gồm đế máy (1), các chân máy (2), nắp máy (3) và các bộ phận chủ yếu sau:

- Hệ thống phao: bao gồm phao, dây phao, quả đối trọng và bánh xe phao. Bánh xe phao có rãnh (9), chu vi là 375 mm để lắp dây phao. Phao (10) là một ống hình trụ được làm bằng loại thép không gỉ, đường kính 200 mm, cao 100 mm, mặt trên và dưới của phao có dạng hình chóp nón, đỉnh phao có hàn một móc nhỏ để mắc dây phao. Quả đối trọng hình trụ (11), trọng lượng 450 g. Dây phao (12) là loại thép không gỉ hoặc chất dẻo được gắn chuỗi hạt để dây không bị trượt trên bánh xe phao, khoảng cách giữa các hạt là 125 mm.

- Bộ phận cơ: gồm đồng hồ và dây cót đồng hồ (4); hệ thống bánh răng (5); trục quay (7). Trục quay được gắn vào trục đồng hồ nhờ bánh răng, khi đồng hồ chạy, trục sẽ quay theo chiều kim đồng hồ. Trên trục quay có gắn một bánh xe lớn. Chuyển động của trục quay được truyền qua trục cuộn giản đồ nhờ hai bánh răng nhỏ khớp với bánh xe lớn. Trục nhả giản đồ không liên kết với các bánh răng nhưng giản đồ được tỳ vào trục quay nhờ các bánh xe nhỏ trên thanh tỳ có chốt hãm ở hai đầu. Khi nâng thanh tỳ nhờ chốt hãm tỳ vào đầu lẫy, giản đồ không tỳ vào trục quay nữa nên giản đồ không dịch chuyển. Khi chốt hãm trên thanh tỳ không tỳ vào đầu lẫy, thanh tỳ áp vào trục quay làm giản đồ  tỳ vào trục quay và dịch chuyển theo trục quay. Hiện nay có cả đồng hồ chạy bằng điện.

- Bộ phận ghi bao gồm: dây xích nhỏ bằng đồng chạy trượt trên hai bánh xe răng. Một bánh răng gắn chặt vào trục bánh xe phao, bánh răng kia gắn vào trụ đỡ có lò xo căng và ốc vít điều chỉnh độ căng, chùng của xích. Giá đỡ bầu mực và ngòi bút. Phía trên và dưới mặt trước của giá đỡ có khoét thủng hình thoi lượn tròn để hai chốt hãm trên xích trượt vào, giữ cho giá đỡ cố định trên xích. Bầu đựng mực và ngòi bút được gắn chặt vào giá đỡ cố định nhờ ốc hãm. Vị trí của bầu mực và ngòi bút có thể điều chỉnh nhờ ốc hãm.

E.2 Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng máy Stevens A71

E.2.1 Công tác chuẩn bị

Trước khi lắp đặt máy phải kiểm tra toàn bộ công trình giếng, nắp giếng có được bằng phẳng hay không, có được đục lỗ để lắp đặt dây phao và đối trọng đúng kích thước không. Các linh kiện và dụng cụ cần thiết như cờ lê, mỏ lết, tuốt nơ vít, kìm các cỡ, khoan ... kèm theo phải đầy đủ.

E.2.2 Cách đặt máy

Khi đặt máy Stevens A71 lên nắp giếng phải theo nguyên tắc: đặt máy trên nắp giếng phải cân chỉnh thật ngang bằng. Dùng thước ni vô (có bọt thuỷ chuẩn) kiểm tra thăng bằng. Nắp giếng được khoét lỗ để đặt dây phao và lỗ để kiểm tra trong giếng. Đặt máy phải cân đối sao cho khi phao dao động không va vào thành giếng.

E.2.3 Lắp giản đồ

Lắp giản đồ gồm các bước sau:

- Ghi ngày, tháng, năm, người lắp giản đồ lên phần đầu giản đồ;

- Lắp giản đồ vào trục nhả giản đồ bằng cách tháo nắp nhựa màu đen (xoay ngược chiều kim đồng hồ) ở đầu trục, lắp cuộn giản đồ vào trục và lắp lại nắp như cũ. Lưu ý, đầu cuộn giản đồ có ghi chữ quay về phía có nắp vừa tháo;

- Đặt trục giản đồ vào giá đỡ;

- Kéo thanh nâng, xoay 90o ngược chiều kim đồng hồ để giản đồ không tỳ vào trục quay;

- Kéo đầu giấy giản đồ, luồn qua khe giữa trục quay và thanh tỳ;

- Lắp đầu giản đồ vừa kéo vào trục cuộn giản đồ và cố định lại bằng cái kẹp lá kim loại;

- Quấn giản đồ một vòng rồi lắp trục cuộn giản đồ vào giá đỡ sao cho khớp;

- Xoay thanh nâng 90o theo chiều kim đồng hồ, trả lại hai cái lẫy về vị trí ban đầu để giản đồ tỳ vào trục quay;

- Quay nhẹ trục cuộn giản đồ theo chiều kim đồng hồ sao cho giản đồ căng vừa phải;

- Hạ cần bút và đặt giá ngòi bút đúng vào vị trí sao cho mực nước trên giản đồ và trên thuỷ chí phải như nhau.

E.2.4 Tháo giản đồ

Tháo giản đồ gồm các bước sau:

- Nhấc ngòi bút ra và kéo nhẹ vào phía quan trắc viên sao cho thân bút lọt vào rãnh hãm và ngòi bút không tỳ lên giản đồ;

- Dùng nút xoay ở đầu thanh nâng xoay 90o sao cho chốt nâng tỳ vào hai cái lẫy và giản đồ tách rời khỏi trục quay;

- Nâng đầu phải trục cuộn giản đồ ra khỏi rãnh đỡ và kéo trục cuộn giản đồ ra;

- Cắt rời đoạn giản đồ đã ghi ra khỏi cuộn giản đồ; thời gian cắt giản đồ theo qui định dưới đây và cắt sao cho mép cắt thật thẳng.

Tuần I: Đúng 8 giờ ngày 11 tháo cắt giản đồ lần 1.

Tuần II: Đúng 8 giờ ngày 21 tháo cắt giản đồ lần 2.

Tuần III: Đúng 8 giờ ngày 01 tháng tiếp theo tháo cắt giản đồ lần 3.

Khi máy chạy đúng 8 giờ (theo đồng hồ quan trắc viên) gạt ngòi bút khỏi giản đồ, kéo giản đồ một khoảng trống tương ứng khoảng 1 ngày, dùng kéo cắt ngang giản đồ thật thẳng. Khoảng trống của giản đồ ghi ngày, giờ, tháng, năm và tên quan trắc viên tháo giản đồ;

- Ghi ngày giờ, tháng, năm, người tháo lên đoạn giản đồ vừa cắt;

- Lắp lại cuộn giản đồ vào máy theo hướng dẫn ở trên.

E.2.5 Kiểm tra bộ phận ghi

Bộ phận ghi phải đạt yêu cầu sau:

- Xích trượt phải mắc căng vừa phải vào hai bánh xe lăn, một bánh xe gắn chặt vào trục bánh xe phao, bánh xe kia gắn vào trục đỡ có lò xo căng và ốc vít điều chỉnh độ căng của xích;

- Giá đỡ ngòi bút phải mắc vào xích trượt nhờ hai chốt hãm;

- Xích trượt và bộ phận ngòi bút phải chuyển động nhẹ nhàng, trơn tru;

- Đường ghi trên giản đồ phải mãnh, rõ nét, đều mực, không bị nhoè, không đứt quãng, ngòi bút tỳ lên giản đồ với lực vừa phải;

- Đối với ngòi bút mao dẫn nên đổ mực khoảng 2/3 bình chứa mực.

E.2.6 Lên giây cót đồng hồ

- Mở nắp trục lên dây cót, lấy cần lên dây cót vặn ngược chiều kim đồng hồ vào trong lòng của trục lên dây cót. Ấn cần lên dây cót cho tới khi vành răng cưa ở đầu trong cùng của trục lên dây cót tiếp hợp với vành răng cưa bên ngoài của ống cuộn dây cót lớn, sau đó bắt đầu lên dây cho tới khi trên ống cuộn dây cót nhỏ chỉ còn lại một vòng dây cót.

- Khi lên dây, chốt an toàn ở phía trái đồng hồ di chuyển lên xuống, khi chốt ở vị trí "trên" thì ngừng quay.

- Tháo cần lên giây cót ra. Nhìn vào cửa soi của đồng hồ có thể thấy đồng hồ đang chạy hay dừng.

E.2.7 Kiểm tra hoạt động của máy

- Hàng ngày kiểm tra 4 lần vào 1, 7, 13, 19 giờ, đọc mực nước trên thuỷ chí, quy số đọc về "0" trạm đồng thời đọc trị số ghi trên giản đồ, so sánh giữa hai giá trị  mực nước xem có sai lệnh nhiều hay ít.

- Kiểm tra đồng hồ máy hoạt động có bình thường không, hàng ngày phải đánh mốc trên giản đồ vào các kỳ quan trắc 1, 7, 13, 19 giờ theo đồng hồ quan trắc viên (cách đánh mốc giống như máy CYM).

- Xem đường ghi trên giản đồ biến đổi hợp lý không, có hiện tương bậc thang không.

- Xem ngòi bút ra mực có đều không.

- Xem giản đồ cuốn đều, thẳng các mép không.

- Kiểm tra phao, dây xích hoạt động có chuẩn không. Phao có va, mắc vào thành giếng không.

- Kiểm tra phao có bị hở, thủng không. Bằng cách xem phao có chìm trong nước nhiều không, nếu thấy chìm thì phải thay phao khác ngay.

- Kiểm tra dây phao có bị rối không.

E.2.8 Bảo quản máy Stevens A71

- Bình thường lau dầu và tra dầu đồng hồ mỗi năm một lần bằng loại dầu tiêu chuẩn. Công việc lau dầu phải do người có chuyên môn làm. Cần lưu ý: nếu cho nhiều dầu quá sẽ gây trục trặc trong máy.

- Việc tháo lắp đồng hồ phải thực hiện theo bản thuyết minh sử dụng máy. Cần đặt biệt chú ý: sau khi tháo đồng hồ ra, không được quay cần lên dây cót vì sẽ làm cho mấu an toàn rời khỏi khấc, cuộn dây cót sẽ quay ngược lại rất nguy hiểm.

- Chỉ dùng nước sạch và ấm để rửa bình mực và ống mao dẫn. Cách làm: cho nước thông qua ống mao dẫn (xem phần điều chỉnh bút ghi). Nếu ống mao dẫn bị tắc do mực khô, phải dùng dây (kèm theo máy) để thông và lau sạch.

- Dùng dầu máy kèm theo máy (hoặc cũng có thể dùng loại dầu máy khác) lau sạch tất cả dầu cũ và chất bẩn bám trên máy. Dùng que tăm nhúng dầu nhỏ vào máy từ một đến hai giọt trong một năm. Lỗ cho dầu nằm ở ổ trục trên đầu trục cuộn giản đồ. Tránh cho dầu quá nhiều. Không được cho dầu vào các bánh răng sẽ tích tụ bụi bẩn, chạy lâu sẽ hại nhiều hơn lợi.

- Giấy giản đồ phải để nơi khô ráo, không bị ẩm.

- Khi đặt máy, hệ thống phao phải lắp đặt sao cho ghi được biên độ mực  nước lớn nhất. Phần thừa của giây cáp cuộn lại thành vòng và buộc vào phao hoặc đối trọng.

- Lên giây cót đồng hồ phải nhẹ nhàng, không được tháo, mở đồng hồ,          chỉ được điều chỉnh đồng hồ nhanh chậm bằng nút điều chỉnh.

- Dây phao không được quăn, rối.

- Thường xuyên kiểm tra phao, nếu phát hiện phao chìm trong nước thì phải thay ngay.

- Máy phải giữ gìn sạch sẽ, hàng tuần lau máy bằng giẻ sạch và khô.

E.3 Hướng dẫn chỉnh lý giản đồ máy Stevens A71

Mẫu giản đồ máy Stevens A71 được trình bày ở Hình E2, Phụ lục này.

Toàn bộ quá trình chỉnh lý được ghi chép trên giản đồ và tiến hành theo hướng dẫn sau:

E.3.1 Kiểm tra và sửa lại đường tự  ghi mực nước trên giản đồ

- Kiểm tra toàn bộ việc ghi chép trên giản đồ: ghi tên trạm, giờ, ngày, tháng, năm và tên quan trắc viên tháo lắp giản đồ;

- Kiểm tra việc đánh mốc trên giản đồ;

- Kiểm tra và sữa đường ghi mực nước trên giản đồ: Nếu đường ghi trơn tru đều đặn nhưng bị đứt đoạn với thời gian ≤ 3 giờ thì căn cứ vào xu thế của đường ghi vẽ phục hồi lại đoạn đã mất. Nếu đường ghi có dạng bậc thang hoặc răng cưa thì cần là trơn bằng cách vẽ một đường trung bình đi qua điểm giữa các đoạn bậc thang hay răng cưa.

E.3.2 Cách đọc mực nước trên đường tự ghi ở giản đồ

Sau khi sửa lại đường tự ghi (nếu có), tiến hành đọc mực nước từng giờ. Cách đọc: lấy bút chì vạch 1 vạch dài khoảng 3 mm vuông góc với đường tự ghi mực nước tại điểm cắt giữa đường chia giờ và đường ghi mực nước để đọc trị số mực nước cho chính xác. Khi đọc trị số mực nước chú ý tỉ lệ của giản đồ và đọc chính xác đến 1cm.

E.3.3 Xác định nước lớn (NL), nước ròng (NR) và thời gian xảy ra

Cách xác định giống như giản đồ máy CYM (xem Phụ lục Đ, Quy phạm này).

E.3.4 Xác định thời gian triều dâng (TD), triều rút (TR)

Cách xác định giống như giản đồ máy CYM (xem Phụ lục Đ, Quy phạm này).

Hình E2: Giản đồ máy Stevens A71

PHỤ LỤC G

CÁCH BẢO QUẢN GIẾNG ĐẶT MÁY ĐO MỰC NƯỚC

Để bảo quản giếng đặt máy đo mực nước cần thực hiện các việc:

Tùy theo tình hình bồi lắng ở khu vực trạm, 6 tháng hay một năm tiến hành nạo vét đáy giếng một lần. Trong thời gian nạo vét cần tiến hành khẩn trương và không để mất số liệu, cố gắng thực hiện trong vòng 30-40 phút giữa hai giờ tròn liên tiếp;

Kiểm tra thành giếng, không để nứt vỡ gây ra sự thẩm thấu, rò rỉ nước ngầm vào giếng. Nếu có thì phải xử lý bằng cách hàn, vá chít bê tông sao cho nước ngầm không ngấm vào giếng;

Kiểm tra giếng có bị lún sụt không bằng cách mỗi năm xác định độ cao của mặt giếng (đáy giếng) một lần bằng phương pháp thủy chuẩn chính xác;

Kiểm tra độ nghiêng của thành giếng bằng dây dọi. Nếu giếng bị nghiêng đến mức thành giếng luôn luôn cọ sát vào thành phao của máy thì phải có biện phảp xử lý;

Ít nhất 3 tháng một lần phải lau rửa, bỏ cát bùn, rong rêu, rác bám vào đầu ống dẫn nước ở phía ngoài biển và nạo vét bùn cát ở các bể lắng đọng bùn cát;

Đường ống dẫn nước, đặc biệt là ống xi phông phải kín, không nứt vỡ, không có bọt khí ở bên trong.

# PHỤ LỤC H

# HƯỚNG DẪN  SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN MÁY YSI-30

H.1 Máy YSI-30

H.1.1 Tác dụng và nguyên lý hoạt động

YSI-30 là loại máy cầm tay, tiện lợi, dễ sử dụng. Máy YSI-30 sản xuất tại Mỹ, dùng đo độ muối, độ dẫn điện và nhiệt độ nước. Máy hoạt động dựa trên nguyên tắc cảm ứng của đầu đo (sensor). Đầu đo được sản xuất bằng thép không gỉ, có vỏ bọc bền vững và nhẹ.

H.1.2 Cấu tạo máy YSI-30

Mẫu máy YSI-30 được trình bày ở Hình H1, Phụ lục này.

Chú thích:

1 - Phím ON/OF

2 - Phím LIGHT

3 - Phím Δ

4 - Phím ∇

5 - Phím MOD

6 - Phím ENTER

7 - Vỏ bảo vệ chứa đầu đo

8 - Màn hình hiển thị

Hình H1: Máy YSI-30

Máy YSI-30 gồm 3 bộ phận chính:

- Bộ phận điều khiển (các phím chức năng 1-6) và màn hình hiển thị các thông số đo (8);

- Đầu đo cảm ứng nằm bên trong vỏ bảo vệ (7);

- Dây dẫn kết nối máy và đầu đo. Dây dẫn có các loại độ dài khác nhau: 3; 7,6; 15,2 và 30,5 m.

H.1.3 Đặc tính kỹ thuật của máy YSI-30

Máy YSI-30 tự động hiệu chỉnh nhiệt độ trong quá trình đo đạc đảm bảo chính xác kết quả đo khi tiến hành đo độ muối, độ dẫn điện và nhiệt độ nước.

Riêng về giới hạn đo tuỳ theo yêu cầu của người sử dụng, có thể chọn máy có các giải đo khác nhau (xem Bảng H1, Phụ lục này).

Bảng H1: Đặc tính kỹ thuật của máy YSI-30

| Yếu tố đo | Giới hạn đo | Độ phân giải | Độ chính xác |
| --- | --- | --- | --- |
| Độ dẫn điện | 0 - 499.9 S/cm | 0.1 S/cm |  0.5% Full scale |
|  | 0 - 4999 S/cm | 1 S/cm |  0.5% Full scale |
|  | 0 - 49.99 mS/cm | 0.01 mS/cm |  0.5% Full scale |
|  | 0 - 200.0 mS/cm | 0.1 mS/cm |  0.5% Full scale |
| Độ muối | 0 - 80 ppt | 0.1 ppt |  2% hoặc 0.1 ppt |
| Nhiệt độ nước | -5 - + 95 0C | 0.1 0C |  0.1 0C |

H.2 Hướng dẫn sử dụng máy YSI-30

H.2.1 Công tác chuẩn bị

- Lắp 6 pin tiểu 1,5 vol loại AA vào hộp ở đáy (đuôi) máy (lắp đúng cực theo ký hiệu trong máy).

- Ấn phím ON/OFF (1), máy sẽ tự kiểm tra, sau đó hiện lên trên màn hình hằng số đặc trưng đầu đo; trị số nhiệt độ hiện lên góc phải phía dưới. Máy đã sẵn sàng để đo.

H.2.2 Thao tác đo

- Thả đầu đo (7) vào nước đủ sâu, phải ngập toàn bộ lỗ bên cạnh của đầu đo. Không để bọt khí có trong hoặc xung quanh đầu đo.

- Ấn phím MODE (5) để chuyển về chế độ đo độ muối (máy sẽ tự động tính toán độ muối từ thông số nhiệt độ và độ dẫn điện), sau đó hộp hiển thị sẽ nhảy số liên tục và chậm dần tới khi ổn định (số đọc ít thay đổi), các trị số hiện lên trên màn hình:

- Trị số độ muối hiện lên bằng chữ số to trên màn hình với đơn vị là ppt (phần nghìn).

- Trị số nhiệt độ luôn hiện cùng với giá trị trên bằng số nhỏ ở góc phải bên dưới, đơn vị 0C.

- Nếu trời tối ấn phím LIGHT (2) để chiếu sáng màn hình cho dễ đọc.

- Phím ENTER (6) để chọn dải đo bằng tay (phím này ít khi dùng vì máy luôn luôn ở chế độ chọn dải đo tự động).

- Hai phím  (3),  (4) không có tác dụng trong  khi đo, chúng dùng khi kiểm định lại máy và cài đặt các thông số ban đầu.

Thiết bị đã được nhà máy kiểm định và rất hiếm khi phải kiểm định lại. Khi kiểm định phải tuân theo quy trình kiểm định.

H.3 Bảo quản máy YSI-30

Máy YSI-30 phải bảo quản thường xuyên và định kỳ.

H.3.1 Bảo quản thường xuyên

Sau khi mang máy YSI-30 ra sử dụng đo đạc xong, cần phải bảo dưỡng ngay trước khi cất máy, dùng xô hoặc thùng lấy mẫu nước tráng kỹ bằng nước ngọt từ 2 đến 3 lần, sau cho tiếp nước ngọt vào gần đầy xô mới đưa đầu đo và dây dẫn vào. Dùng vải mềm sạch cọ nhẹ dây dẫn, đầu đo, sau đưa ra ngoài để vào vải khô mềm lau khô nước mới được cất máy vào hộp.

H.3.2 Bảo quản định kỳ

Ngoài việc bảo quản thường xuyên máy YSI-30, mỗi tháng cần phải bảo dưỡng máy định kỳ một lần và cần kiểm tra lại các tính năng của máy, xem độ nhạy của máy có nhạy không, đầu đo có bị bẩn không, nếu bẩn phải dùng xô hoặc thùng lấy mẫu nước tráng kỹ bằng nước ngọt từ  2 đến 3 lần sau cho nước ngọt gần đầy xô mới đưa đầu đo ngâm vào và dùng chổi cọ bằng cước mềm cọ sạch các bụi bẩn bám vào đầu đo. Xong để đầu đo vào vải khô sạch, đổ nước trong xô đi, đổ nước cất vào xô, sau đó cầm dây thả đầu đo vào xô, để khoảng 1 phút bật máy (ON/OFF), máy tự kiểm tra rồi ấn phím MODE, theo dõi số đọc trên hộp hiển thị độ muối có chỉ về 0 chưa (nếu chỉ về 0 là được). Nếu không được, phải cọ rửa lại (thao tác như trên) nếu độ muối chỉ về 0 là được, trường hợp không được, phải đưa máy đi kiểm định.

PHỤ LỤC I

THẢ PHAO ĐO SÓNG BIỂN

I.1 Phao đo sóng biển

Bộ phận phao đo sóng biển bao gồm: phao, xích sắt và con rùa.

I.1.1 Phao

Phao đo sóng biển: phao hình quả nhót  = 1 m, dài 1,8 m, thường đặt làm ở Tổng công ty Bảo đảm Hàng hải. Sơn cả bên trong và bên ngoài bằng sơn chống gỉ, sau đó sẽ sơn bên ngoài. Phần trên sơn màu đỏ, phần dưới sơn màu đen. Phần sơn đỏ phải đề tên Đài, Trạm, phòng khi đứt xích phao, có khả năng thu hồi lại. Các bu-lông bắt vào phao phải chặt, có bịt cao su để không bị hở, chống nước thấm vào trong phao. Phao phải tròn, cân bằng khi cho xuống nước không bị nghiêng.

I.1.2 Xích sắt

Xích  = 18-20 mm, mắt uốn theo hình bầu dục, kích thước bên trong là 6 x 3 cm. Các mắt hàn bằng hơi hoặc hàn điện. Nếu hàn điện thì chỗ nối phải vát nhọn hai đầu để hàn đảm bảo chắc. Nếu chỉ ép phẳng rồi hàn, thường bị sóng đánh đứt, phao dễ bị trôi. Mối hàn phải kín, chắc chắn, nhẵn thấu cả bên trong. Mỗi đầu xích phải có 2 ma-ní  = 28-30 mm. Bu-lông của ma ní  = 28-30 mm, đầu bu-lông có khoan đinh chốt, xích nối với phao qua một vòng xích rộng  = 25 mm, kích thước bên trong 8 x 4 cm. Xích phải cạo hết gỉ (dùng chổi sắt) rồi sơn bằng hắc ín. Chiều dài xích tùy theo độ sâu nơi thả phao và thường gấp từ 1,5 - 2,0 lần độ sâu đó.

I.1.3 Con rùa

Rùa bằng bê tông cốt sắt, hình chóp cụt, đáy dưới 0,9 x 0,9 m, đáy trên 0,7 x 0,7 m, cao 0,5 m, nặng từ 500-700 kg, nơi sâu, sóng lớn, dòng chảy mạnh thì rùa nặng từ 700-800 kg, nơi nông, sóng nhỏ, dòng chảy yếu thì rùa cân nặng khoảng 400-500 kg. Giữa rùa là một quai sắt lớn  = 35-40 mm. Quai rùa phải rộng để luồn bu-lông của ma-ní xích dễ dàng. Rùa đổ xong để 10-15 ngày mới thả được. Tỷ lệ vật liệu đổ rùa xem bảng dưới đây (Bảng I1)

Bảng I1: Tỷ lệ vật liệu đổ rùa

| Rùa nặng | Xi măng | Cát | Đá |
| --- | --- | --- | --- |
| 400kg | 50kg | 130kg | 220kg |
| 700kg | 85kg | 220kg | 400kg |

I.1.4 Kiểm tra,  bảo quản phao xích

Khi đặt làm và khi mang phao xích đi thử phải kiểm tra phần cơ khí, xem phao có hư hỏng gì không. Phao có tròn và cân đối không. Thả phao xuống nước phải kiểm tra sự cân bằng và thẳng đứng của phao, phao có bị rò do nắp đệm cao su không kín.

Xích cần kiểm tra các mối hàn xem có bị hở, bị rỗ, hàn không đầy, không kín, không thẩm thấu. Đa số trường hợp đứt phao đều do mối hàn không tốt, phao lên xuống, do sóng đập mạnh, mối hàn bị bật ra.

Mỗi năm một lần trước hoặc sau mùa bão, phải dùng thuyền trục rùa lên, mang phao xích về cạo gỉ, cạo hà, sơn lại.

I.2 Cách thả phao

I.2.1 Dùng thuyền thả phao

- Đổ rùa ở trên bờ. Buộc rùa (khi đã lắp xích vào phao + rùa) vào bên dưới đuôi thuyền bằng cách luồn xích qua lỗ bánh lái, kéo dài xích ra một đoạn quấn vào cột tre hay gỗ, buộc chắc vào thuyền. Khi ra tới vị trí thả phao, chỉ việc bỏ đoạn quấn xích, rùa xuống từ từ, nhẹ nhàng, không nguy hiểm như để rùa trên thuyền bẩy xuống, rất dễ đắm thuyền. Cần chú ý không để rối xích.

- Tín hiệu thả phao: Khi thả phao phải có 3 người. Một người dùng máy ngắm sóng hoặc máy kinh vĩ xác định vị trí. Một người cầm cờ tín hiệu, một người ở trên thuyền dùng ống nhòm nhận tín hiệu. Căn cứ vào cờ hiệu mà điều khiển thuyền. Khi người ngắm máy đo sóng báo sang trái, người cầm cờ sẽ giơ một cờ lên cao và một cờ vuông góc về bên trái, khi báo sang phải thì giơ một cờ lên cao và một cờ vuông góc về bên phải. Khi thuyền xa ra, cả hai cờ đều giơ thẳng. Khi đi vào, cả hai cờ vẫy xuống. Khi thuyền đúng vị trí thả phao, cả hai cờ giơ ngang sang hai bên. Dùng hai cờ khác nhau để dễ nhìn. Tín hiệu cờ cần phải rõ ràng, thống nhất giữa người điều khiển cờ và người thả phao. Nếu không phân biệt rõ ràng sẽ gây trở ngại cho việc thả phao và có thể thả phao không đúng vị trí, sẽ dẫn đến lãng phí rất lớn. Cần chú ý thả phao tránh hướng mặt trời có thể làm loá phao về buổi sáng.

I.2.2 Cách trục rùa lên

Khi thả phao không đúng vị trí hoặc muốn trục rùa lên để thay xích, có thể dùng thuyền kéo trục rùa lên. Biện pháp an toàn nhất là dùng 2 thuyền đánh cá loại vừa, ghép gần nhau, để một đòn tre hoặc gỗ bắc ngang qua 4 mạn thuyền. Dùng một đòn luồn vào xích để quay xích trên đòn ngang làm trục đến khi rùa lên tới mặt nước, sau đó di chuyển hai thuyền đến vị trí mới, thả rùa hoặc đưa rùa vào ven bờ tu sửa thay xích mới. Trường hợp dùng một thuyền trục lên cũng được nhưng không an toàn bằng hai thuyền cặp mạn.

PHỤ LỤC K

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN MÁY ĐO SÓNG PHỐI CẢNH  IVANỐP

K.1 Máy đo sóng phối cảnh IVANỐP

K.1.1 Công  dụng và nguyên lý hoạt động của máy

Máy đo sóng phối cảnh Ivanốp do Liên Xô sản xuất, đo các yếu tố sóng biển và hướng truyền sóng. Người ta quan trắc các yếu tố sóng biển bằng ống ngắm và xác định trị số các yếu tố ấy theo các vạch chia của thang độ trên mạng phối cảnh nằm trong mặt phẳng tiêu của vật kính ống ngắm. Hướng và tốc độ trôi của các vật nổi xác định bằng thiết bị đo góc của máy, mạng và đồng hồ bấm giây.

K.1.2 Cấu tạo của máy

Máy đo sóng Ivanốp xem Hình K1, Phụ lục này.

Phần chính của máy đo sóng phối cảnh là ống ngắm 1 (Hình K1) gồm hai ống kính hai mắt cấu tạo như ống nhòm B8x30 lấy từ máy kinh vĩ. Mắt phải gắn cố định trên bàn máy, mắt kính bên trái chuyển ngang nhờ ốc vi động 2. Trong ống kính mắt phải, có một mạng phối cảnh (Hình K2) có thang độ đo khoảng cách để  xác định khoảng cách từ máy đến một điểm bất kỳ trên mặt biển trong giới hạn của đường chân trời nhìn thấy, thang độ đo chiều cao của sóng và những đường nghiêng, đo khoảng cách nằm ngang trên mặt biển thẳng góc với đường ngắm.

Ống ngắm cố định trên bàn 2 gồm có đường soi nửa vòng tròn nằm ngang ở những phần dưới.

Bàn 2 với ống ngắm nằm trên con lăn hình trụ 3 và cố định trên bàn 4 bởi những vít 5. Những vít này có thể điều chỉnh nghiêng ống ngắm để đường chân trời trong máy trùng với đường chân trời thực trên mặt biển. Bản này được cố định chắc chắn trên trụ 6 và trụ này được gắn chặt vào đĩa 7.

Đĩa với trụ, bàn và ống ngắm có thể xoay quanh bàn độ 8. Bàn và đĩa có thể quay quanh trục thẳng đứng đến 3600 và chúng có thể cố định bất kỳ ở vị trí nào tuỳ  ý nhờ ở ốc hãm 9.

Vi ốc 10 để điều chỉnh chính xác ống ngắm trên độ phương vị. Bàn độ 8 nối với đế 11. Đế 11 có 3 ốc cân 12 gắn với tấm hình tam giác 13. Tấm này nối với bàn đĩa tròn 14 nhờ lò xo 15. Đĩa tròn có lỗ để gắn vào trụ đặt máy. Trên bản 4 có gắn bọt nước để kiểm tra vị trí thẳng đứng của trục máy. Nhờ bọt nước và 3 ốc cân 12, ta có thể đặt máy cân bằng theo vị trí nằm ngang.

Bàn độ 8 có vành cung chia độ và thước chuẩn xích có gắn vi ốc 10 để ngắm cho chính xác. Vành cung và thước chuẩn xích cho phép xác định độ phương vị khi quan trắc các yếu tố sóng.

Máy được bảo vệ bằng nắp chụp để tránh hư hỏng và bụi, ẩm.

Hình K1: Máy đo sóng phối cảnh  Ivanốp

Hình K2: Mạng phối cảnh

a) Mạng phối cảnh máy H10, b) Mạng phối cảnh máy H40

K.1.3 Cấu tạo mạng phối cảnh (xem Hình K2)

a) Thang độ dài (1): đặt thẳng đứng trên mạng giữa thị trường của ống ngắm, để đo khoảng cách trên mặt biển bằng km tính từ máy. Máy H10 (có mạng phối cảnh H = 10 m) đặt ở độ cao 10 m trên mực nước biển, nếu một điểm trên mặt nước biển trùng với vạch chia 0,15 của thang độ dài tức điểm đó cách xa máy 0,15 km hay 150 m. Máy H40 (có mạng phối cảnh H = 40 m) đặt ở độ cao 40 m trên mực nước biển, một điểm trên mặt nước biển trùng với vạch chia 0,8 của thang độ dài, tức nó ở cách xa máy 0,8 km, hay 800 m. Những khoảng cách chia trên thang độ dài không đều nhau:

- Đối với máy H10:

Khoảng chia trừ  0,1 - 0,3 mỗi độ chia bằng 10 m trên mặt biển

0,3 - 0,5	       “	              50 m	         “

0,5 - 1,0	       “	            100 m	         “

1  -  2	       “	            500 m	         “

- Đối với máy H40:

Khoảng chia từ  0,4 - 0,7  mỗi độ chia bằng 20 m  trên mặt biển

0,7 - 1	          “	    50 m	 “

1 - 2	          “	  200 m	 “

2 - 3	          “	  500 m	 “

3 - 5	          “	1000 m	 “

b) Thang độ cao (2): đặt thẳng đứng bên cạnh thang đo độ dài. Với máy H10 mỗi thang độ chia đều bằng nhau và ứng với 0,5 m (trên mặt kính có ghi h = 0,5 m). Mạng phối cảnh của máy H10 gồm 48 khoảng chia. Ví dụ: độ cao của sóng ở giữa vạch thứ 9 và thứ 14, chiếm 5 khoảng chia của thang độ cao, độ cao thực của sóng  là: 5 x 0,5 =2,5 m. Với máy H40: mạng phối cảnh của máy H40 gồm 60 khoảng chia, mỗi khoảng chia ứng với 1 m.

c) Hệ đường đồng quy (3) của hai mạng H10, H40 để đo những khoảng cách ngang trên mặt biển thẳng góc với đường ngắm. Các đường kẻ nghiêng được vẽ ra như thế là căn cứ vào việc các đường song song khi đi từ người quan sát ra xa dường như hội tụ lại. Nhờ các đường kẻ nghiêng có thể xác định được tốc độ các vật di chuyển thẳng góc với đường ngắm. Nếu vật di chuyển từ trái sang phải một khoảng cách nào đó ở trên máy của đường nghiêng 10 m tới đường nghiêng 5 m, khoảng cách di chuyển của vật sẽ là 5 m. Vận tốc sẽ là tỷ số khoảng cách di chuyển với thời gian đi quãng đường đó. Những đường nghiêng 10, 25, 50 và 75 m trong mạng phối cảnh của máy H40 dùng như những đường nghiêng của mạng phối cảnh của máy H10.

d) Khi đặt máy, đường (4) của mạng phối cảnh phải trùng với đường chân trời trông thấy ở biển. Trên đầu mạng có ghi những số liệu đã tính toán trước. Chẳng hạn H = 10 nghĩa là mạng phối cảnh đã tính toán với việc đặt máy ở độ cao 10 m trên mực nước biển, f = 0,123 m là tiêu cự của ống kính. Khi máy đặt ở độ cao bất kỳ thì khi quan trắc phải đưa vào một hệ số hiệu chính k như sau:

Hệ số k là tỷ số giữa độ cao H1 mà máy đặt so với mặt biển và độ cao H đã tính cho  mạng, ta có: k=H1H

Ví dụ: Máy H10 đặt ở độ cao 14 m  trên mực nước biển: k=1410=1,4

Máy H40 đặt ở độ cao 36 m  trên mực nước biển: k=3640=0,9

Những trị số k ứng với máy H10 có thể thừa nhận từ 0,5 đến 2,5 và máy H40, hệ số k nằm trong khoảng từ 0,5 đến 2,0. Do đó, máy H10 có thể đặt ở độ cao từ 5 - 25 m, máy H40 có thể đặt ở độ cao từ 20 - 80 m trên mực nước biển.

Khi mực nước triều thay đổi, hệ số k phụ thuộc vào mực nước biển thời điểm quan trắc.

Ví dụ: máy H10, Trạm Hòn Dấu đặt ở độ cao 8,73 m trên “0” trạm. Nếu quan trắc lúc 12h30, mực nước đọc ở thuỷ chi là 1,63 m trên “0” trạm.

Hệ số k=8,73−1,6310=0,71, qui tròn  k = 0,7.

Máy H40, Trạm Cô Tô đặt ở độ cao 46,82 m trên “0” trạm. Quan trắc lúc 6h30ph mực nước đọc ở thủy chí là 1,30 m  trên “0” trạm.

Hệ số k=46,82−1,3040=1,13, qui tròn  k = 1,1.

Hệ số k tính chính xác đến 0,1.

K.1.4 Những đặc điểm của máy

a) Giới hạn đo:

- Trên thang độ dài: đối với máy H10 từ 100 đến 2000 m, đối với máy H40 từ 400 đến 5000 m;

- Trên thang độ cao: những sóng có độ cao đến 9 m được đo ở khoảng cách xa tới 200 m, đối với máy H10, 600 m, đối với máy H40.

b) Độ chính xác đo:

- Trên thang độ dài sai số  5% của độ lớn trị số đo;

- Trên thang độ cao   10% của độ cao sóng.

Trọng lượng máy cả vỏ che không quá 8,0 kg.

K.2 Hướng dẫn sử dụng máy

K.2.1 Láp đặt máy đo sóng

Máy đo sóng phối cảnh đặt ở nơi quang đãng để có thể quan sát được nhiều hướng trên biển.

Độ cao đặt máy đo sóng phải chọn tương ứng với độ cao xác định của mạng phối cảnh. Máy cần đặt trên một trụ vững chắc bằng gỗ, gạch xây hay bê-tông và gắn bằng bu-lông chôn thẳng vào trụ khi xây hoặc bắt vít vào trụ gỗ.

Muốn đặt máy ở vị trí quan trắc, cần phải tiến hành:

a) Trước khi gắn máy vào trụ, phải đặt máy chính xác, dùng một la bàn hay một  máy kinh vĩ đặt trên chỗ  đặt máy ngắm sóng phối cảnh. Nhờ la bàn hay máy kinh vĩ, cắm trên đất một cái gia-lông (cọc, gậy, sào) cách máy ít nhất 100 m để xác định hướng sao cho máy đo sóng tương ứng với những hướng chính. Tuỳ theo vị trí ở biển, gia-lông có thể cắm theo hướng N, E, S hay W tính cả độ lệch địa từ. Sau khi định hướng gia-lông, máy đo sóng có thể đặt ở một chỗ và gắn chặt lại.

Để làm trùng con trỏ của đĩa bàn độ, phải tìm ở dưới thị kính của ống kính, với một trong các độ chia trên bàn độ phù hợp với Bảng K1.

Bảng K1: Hướng dẫn đặt gia-lông  theo độ chia bàn độ

| Hướng đặt gia - lông | Độ chia của bàn độ |
| --- | --- |
| Bắc Đông Nam Tây | 00 900 1800 2700 |

Tháo ốc hãm 9 (xem Hình K1) và định hướng bàn độ 8 chia độ với đĩa 7, trụ 6 và ống ngắm 1 sao cho hình ảnh gia-lông trùng với đường thẳng đứng 1 của thang độ dài (xem Hình K2a), tuy nhiên không được vặn vít điều chỉnh con trỏ trên thang độ.

Vặn ốc 9 và không được tháo vị trí trong tất cả các công tác quan trắc sau này, trừ khi kiểm tra việc điều chỉnh bàn độ trong mặt phẳng kinh tuyến.

b) Nhờ những ốc nâng 12 và bọt nước 16, đặt trục quay của máy ở đúng vị trí thẳng đứng. Muốn thế xoay đĩa nhờ ốc 10, đặt ống kính song song với đường thẳng nối hai ốc nâng 12 nào đó. Sau đó, xoay hai ốc nâng đã chọn để đưa bọt nước về vị trí trung bình tương ứng với hai ốc đó và vặn ốc nâng thứ ba, dẫn bọt nước về vị trí chính giữa. Quay đĩa 1800 và kiểm tra, nếu bọt nước nằm vị trí trung tâm là được. Nếu bọt nước chưa ở vị trí trung tâm phải dẫn nó về giữa ống thuỷ bình bằng cách vặn ốc nâng thứ tự như trên. Lại xoay 1800 và kiểm tra một lần nữa vị trí bọt nước ống thuỷ bình. Việc cân máy này cần được lặp đi lặp lại luôn và khi cần thiết xem bọt nước có ở đúng vị trí trung tâm của ống thuỷ bình mỗi lần xoay đĩa xung quanh trục thẳng đứng của máy ở vị trí bất kỳ với một góc độ nào đó.

c) Khi vặn ốc 5, ống ngắm sẽ nghiêng sao cho đường chân trời 4 trên mạng phối cảnh trùng với đường chân trời trên biển. Nếu đường 4 của mạng phối cảnh không trùng với đường chân trời trên biển khi xoay đĩa với ống kính, thì cần thiết phải kiểm tra lại một lần nữa và sửa lại sự cân bằng của máy theo ống thuỷ bình và sau đó đưa đường 4 trên mạng trùng với đường chân trời trên biển. Nếu dùng bọt khí, không đưa đường 4 trùng với đường chân trời trên biển thì lúc quan trắc phải sửa cho nó trùng với những ốc cân máy 12 (Hình K1). Máy được coi là lắp đặt chính xác, nếu khi xoay đĩa với ống ngắm quanh trục thẳng đứng, đường 4 trùng với đường chân trời.

d) Sau khi lắp đặt máy xong, phải chọn trong các vật xung quanh vật ngắm lấy một vật làm mốc, xác định vị trí đường 4 của máy  tương ứng với vật đó. Điểm mốc này để kiểm tra vị trí máy khi quan trắc không thể trông thấy đường chân trời. Muốn xác định đường 4 trùng với đường chân trời, tốt nhất chọn đặt máy lần đầu vào lúc trời tối và sáng sớm khi sự khúc xạ ánh sáng của trái đất không đáng kể.

K.2.2 Bảo quản máy đo sóng

Máy phải được lau chùi sạch sẽ thường xuyên. Lau bụi và bẩn bằng bàn chải mềm. Dùng khăn sạch bằng lụa lau nhẹ nhàng lên mặt ống kính và thị kính, cho mỡ vào các ốc nâng và ốc điều chỉnh.

Tuyệt đối không được tháo mở ống kính ra, không được tháo vặn các vít ở bàn độ, 3 vít ở cạnh ốc hãm 9 điều chỉnh mặt phẳng kinh tuyến.

Để bảo vệ máy chống mưa nắng nên làm một nhà đo sóng, kính thước 1,5 x 1,5 x 2,0 m có 3 cửa hướng ra biển.

Trường hợp không làm nhà, phải che máy thêm bên ngoài, chụp máy bằng một bao tải thô dày hay vải mưa.

Các dây cáp chằng nhà đo sóng phải sơn, tẩm dầu mỡ thường xuyên các tăng-đơ. Các cửa nhà đo sóng phải sơn lại thường xuyên.

PHỤ LỤC L

MẪU SỔ SHV-1

# BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

# TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

# SHV-1

### SỔ QUAN TRẮC

#### HẢI VĂN VEN BỜ

THÁNG  2  NĂM  2005

TRẠM ................ Hòn Dấu......................HẠNG...........I...............................................

Vĩ độ Bắc ................20040'.................Kinh độ Đông......106048'.......................

Tỉnh (thành phố) ........ Hải Phòng......................................................................

Họ và tên trưởng trạm ........Nguyễn Thị A..........................................................

Họ và tên quan trắc viên ......Bùi Văn B,...Nguyễn Xuân C.................................

.............................................................................................................................

TRƯỞNG TRẠM

(Ký tên, đóng dấu)

# Quan trắc theo giờ ............ Đài tiếng nói Việt Nam...........

## THUYẾT MINH VỀ ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG TIỆN QUAN TRẮC

- Quan trắc nhiệt độ và độ muối nước biển

...Tại chân nhà đặt máy đo mực nước, cách vườn khí tượng 400 m về phía SE, cách cửa sông Văn Úc khoảng 13 km về phía NW.......................................

Nhiệt kế ......Nhiệt kế thủy ngân sản xuất tại Trung Quốc, số 429, từ 10,0 đến 24,20C,  hiệu chính 0,0; từ 24,3 đến 40,00C, hiệu chính +0,1.....................................

Máy đo nhiệt độ, độ muối ...Máy YSI-30, số 55 do Mỹ sản xuất, hiệu chính 0,0................................................................................................................................

- Quan trắc mực nước

Mốc chính ...M1 bằng bê tông dấu sứ, cách đường lên đảo 5 m, cách cửa nhà điều hành sản xuất 1 m...có độ cao.....6,333..m..................................................................

Mốc kiểm tra...Mkt bằng bê tông dấu đồng gắn trên đường  ra nhà đặt máy đo mực nước, cách nhà đặt máy đo mực nước 4 m, có độ cao 5,082  m .................................

Số ''0'' trạm ..................................................................................................................

Độ cao của ''0'' trạm ......trùng với ''0'' hải đồ..............................................................

Mốc kiểm tra cao hơn ''0'' thuỷ chí .............................................................................

.....................................................................................................................................

Ngày đo dẫn độ cao ....8-3-2004.................................................................................

Người đo dẫn độ cao ..Ngô Văn Được và Nguyễn Minh Thông..................................

Hiệu chính ''0'' thuỷ chí quy về ''0'' trạm (cộng hay trừ) .......+...................................

Số hiệu và hiệu chính thủy chí (cọc) quy về “0” trạm ...P1=+108 cm;......................     ........................................................................................P2=+47 cm;........................

....................................................................................... P3=+ 8 cm...........................

Máy đo mực nước... CYM  hoạt động từ 31 tháng 12 năm 1992 ...............................

- Quan trắc sóng

.....Tại vùng biển thoáng, phao thả theo hướng S, cách máy ngắm sóng khoảng  700 m, ở độ sâu 7 m khí nước ròng nhất. Diện quan trắc từ NE đến SE. Hệ số k  biến thiên như sau: k = 1,0 mực nước từ 0 đến 52 cm, k = 0,9 mực nước từ 53 đến 450 cm ........................................................................................................................

Máy đo sóng ....... H40, đặt ở độ cao 38,52 m............................................................

- Quan trắc tầm nhìn xa phía biển

Lấy theo khí tượng (hoặc ước lượng theo đường chân trời).

- Quan trắc gió

Tại vườn khí tượng bằng máy gió EL.

- Quan trắc sáng biển

Bằng mắt tại chân nhà đặt máy đo mực nước.

Tình hình thay đổi địa điểm và phương tiện quan trắc (công trình, thiết bị đo và các số hiệu chính)

....Ngày 12 tháng 2 năm 2005 nhiệt kế số 429 bị vỡ. Từ 13h ngày 12 tháng 2 năm 2005  quan trắc bằng nhiệt kế số 18, có hiệu chính như sau: từ 0,0 đến 24,20C,  hiệu chính 0,0; từ 24,30C đến 40,00C,  hiệu chính +0,1..............................................

Ngày : 7 tháng 2 năm 2005

| Giờ quan trắc |  |  | 1 | 7 | 13 | 19 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tầm nhìn xa (m/cấp) |  |  | 10 km / 7 | 10 km /7 | 10 km/7 | 10 km/7 |
| Hiện tượng giới hạn tầm nhìn xa |  |  | - | - | - | - |
| Gió |  | Hướng | E | E | E | E |
|  |  | Tốc độ (m/s) | 2 | 5 | 5 | 2 |
| Nhiệt độ không khí (0C) |  |  | 183 | 190 | 230 | 199 |
| Nhiệt độ nước (0C) |  | Số đọc | 202 | 202 | 213 | 206 |
|  |  | Hiệu chính | 00 | 00 | 00 | 00 |
|  |  | Số đã hiệu chính | 202 | 202 | 213 | 206 |
| MỰC NƯỚC BIỂN | Khuynh hướng thủy triều |  | xuống | xuống | dừng | lên |
|  | Số hiệu thủy trí (cọc) |  | P1 | P2 | P3 | P1 |
|  | Giờ làm |  | 0h58 | 6h58 | 12h58 | 18h58 |
|  | Đọc lần thứ 1 | Theo đỉnh sóng | 186 | 112 | 52 | 98 |
|  |  | Theo chân sóng | 178 | 102 | 46 | 94 |
|  | Đọc lần thứ 2 | Theo đỉnh sóng | 184 | 114 | 52 | 98 |
|  |  | Theo chân sóng | 176 | 104 | 48 | 92 |
|  | Đọc lần thứ 3 | Theo đỉnh sóng | 186 | 112 | 50 | 96 |
|  |  | Theo chân sóng | 178 | 104 | 46 | 92 |
|  | Tổng cộng |  | 1088 | 648 | 294 | 570 |
|  | Trung bình |  | 181 | 108 | 49 | 95 |
|  | Hiệu chính quy về “0” trạm |  | +108 | + 47 | + 8 | +108 |
|  | Mực nước quy về “0” trạm |  | 289 | 155 | 57 | 203 |
|  | Giờ đánh mốc trên giản đồ |  | 1 | 7 | 13 | 19 |
|  | Chênh lệch giữa thủy chí và máy đo mực nước |  | 0 | 0 | 0 | + 1 |
| Độ muối S (0/00) |  |  | 224 | 213 | 202 | 239 |
| Sáng biển |  |  | T1 |  |  | T1 |

Họ và tên quan trắc viên: Nguyễn Thị B, Bùi Xuân C

| SÓNG |  |  |  |  |  | TRONG VÙNG BIỂN THOÁNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRONG VỊNH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giờ quan trắc |  |  |  |  |  | 6h30 |  |  |  | 12h30 |  |  |  | 17h00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiểu sóng |  |  |  |  |  | G |  |  |  | G |  |  |  | L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dạng sóng |  |  |  |  |  | KĐ |  |  |  | KĐ |  |  |  | Đ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trạng thái mặt biển |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hướng sóng |  |  |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  | E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sóng lớn nhất (độ cao/ cấp) |  |  |  |  |  | 054 / II |  |  |  | 054 / II |  |  |  | 054 / II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hệ số (k) của máy ngắm sóng |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Độ cao của 5 sóng lớn nhìn rõ nhất | Thứ 1 |  | Số khoảng chia ở thang độ (trong máy ) |  | Độ cao sóng bằng m | 05 |  | 045 |  | 06 |  | 054 |  | 05 |  | 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thứ 2 |  |  |  |  | 06 |  | 054 |  | 06 |  | 054 |  | 05 |  | 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thứ 3 |  |  |  |  | 06 |  | 054 |  | 05 |  | 045 |  | 06 |  | 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thứ 4 |  |  |  |  | 05 |  | 045 |  | 05 |  | 045 |  | 06 |  | 054 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thứ 5 |  |  |  |  | 05 |  | 045 |  | 06 |  | 054 |  | 05 |  | 045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trung bình |  |  |  |  | 049 |  |  |  | 050 |  |  |  | 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Độ dài của 5 sóng lớn nhìn rõ nhất | Thứ 1 |  | Độ dài theo khoảng chia |  | Độ dài sóng bằng m | 11 |  | 20 |  | 12 |  | 22 |  | 16 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thứ 2 |  |  |  |  | 12 |  | 22 |  | 12 |  | 22 |  | 15 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thứ 3 |  |  |  |  | 12 |  | 22 |  | 11 |  | 20 |  | 15 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thứ 4 |  |  |  |  | 11 |  | 20 |  | 11 |  | 20 |  | 16 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thứ 5 |  |  |  |  | 11 |  | 20 |  | 12 |  | 22 |  | 16 |  | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trung bình |  |  |  |  | 21 |  |  |  | 21 |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tốc độ của 5 sóng lớn nhìn rõ nhất | Thứ 1 | Khoảng cách |  | Thời gian truyền của đầu sóng (s) | Tốc độ sóng (m/s) | 100 | 29 |  | 31 | 100 | 30 |  | 30 | 100 | 29 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thứ 2 |  |  |  |  | 100 | 30 |  | 30 | 100 | 30 |  | 30 | 100 | 29 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thứ 3 |  |  |  |  | 100 | 30 |  | 30 | 100 | 29 |  | 31 | 100 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thứ 4 |  |  |  |  | 100 | 29 |  | 31 | 100 | 29 |  | 31 | 100 | 30 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thứ 5 |  |  |  |  | 100 | 29 |  | 31 | 100 | 30 |  | 30 | 100 | 29 |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trung bình |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chu kỳ sóng (s) | Thời gian truyền của 11 đầu sóng của t1 + t2 + t3 |  |  |  |  | 30 | 31 |  | 31 | 30 | 30 |  | 31 | 40 | 41 |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chu kỳ sóng ( t1 + t2 + t3) : 30 |  |  |  |  | 31 |  |  |  | 30 |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MÃ DIỆN : ...............................................................................................

Lượng mưa:   -   mm

T max 0C kk:  234

T min 0C kk: 180

Hướng và tốc độ gió mạnh nhất:  E-7 m/s.

..................................................................................................................

CHÚ THÍCH : Gió lúc 17h00: hướng E, Tốc độ: 2 m/s ..........................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Hiện tượng khác thường và quan trọng

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

# Nhận xét của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Biển

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| ## Họ và tên | Họ và tên | Họ và tên |
| --- | --- | --- |
| Người kiểm soát | Người phúc thẩm | Người duyệt |

PHỤ LỤC M

MẪU BẢNG BHV-1

| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BHV-1

BÁO CÁO

QUAN TRẮC HẢI VĂN VEN BỜ

Tháng  2   Năm   2005

Trạm:             Hòn Dấu                                   Hạng:    I

Vĩ độ Bắc:     20040'                                         Kinh độ Đông:     106048'

Địa phương:  Thị xã Đồ Sơn                           Tỉnh (thành phố): Hải Phòng

Vịnh:              Bắc Bộ                                      Biển:                      Đông

TÀI LIỆU VỀ ĐỊA ĐIỂM QUAN TRẮC VÀ MÁY

1. Quan trắc nhiệt độ và độ muối nước biển: tại chân nhà đặt máy đo mực nước, cách vườn khí tượng 400 m về phía SE, cách cửa sông Văn úc khoảng 13 km về phía NW

Nhiệt kế: số 429, từ 10,0 đến 24,2 hiệu chính 0,0; từ 24,3 đến 40,0 hiệu chính +0,1

Máy đo độ muối: máy YSI-30 số 55 do Mỹ sản xuất, hiệu chính 0,0

2. Quan trắc dao động mực nước biển:

Mốc chính: M1 bằng bê tông dấu sứ cách đường lên đảo 5 m, cách cửa nhà điều hành sản

xuất 1 m. Độ cao mốc chính: 6,333 m

Mốc kiểm tra: Mkt bằng bê tông dấu đồng gắn trên đường ra nhà đặt máy đo mực nước, cách nhà đặt máy đo mực nước 4 m, có độ cao là: 5,082 m

Số hiệu và hiệu chính thủy chí (cọc) quy về "0" trạm: P1= + 108 cm; P2= + 47 cm; P3= + 8 cm

Ngày đo dẫn độ cao: 8 tháng  3 năm 2005

Người đo dẫn độ cao: Ngô Văn Được và Nguyễn Minh Thông

"0" trạm lấy là: "0" hải đồ       Độ cao của "0" trạm: 0,000 m

Máy đo mực nước: CYM hoạt động từ 31 tháng 12 năm 1992

3. Quan trắc sóng: tại vùng biển thoáng, phao thả theo hướng SE cách máy ngắm sóng

khoảng 700 m ở độ sâu 7 m khi nước ròng nhất, diện quan trắc từ NE đến S, hệ số k biến thiên

như sau: k=1,0 mực nước từ 0 đến 52 cm; k= 0,9 mực nước từ 53 cm đến 450 cm

Máy đo sóng: H40 đặt ở độ cao 38,52 m

4. Quan trắc tầm nhìn xa phía biển: lấy theo khí tượng

5. Quan trắc gió: máy gió EL tại vườn khí tượng

6. Quan trắc sáng biển: tại chân nhà đặt máy đo mực nước

Tình hình thay đổi công trình, di chuyển địa điểm quan trắc, máy hỏng, thay máy, ngày

thêm số hiệu chính mới, ngày và kết quả đo dẫn độ cao: ....................................

……………………………..…..….....……………………………………

……………………....….……………………………………….………

Hiện tượng khác thường và nguy hiểm: …………….………………..………………………

………………………………………………………………………………..

Họ và tên người lập bảng        Họ và tên người kiểm soát                    Trưởng trạm

Nguyễn Xuân C                           Bùi Thị B                                   Nguyễn Thị A

Nhận xét của Đài KTTVKV

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

NHẬN XÉT CỦA TRUNG TÂM KTTV BIỂN

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Họ và tên người phúc thẩm Bùi Văn H | Họ và tên người duyệt Lê Văn C |
| --- | --- |

TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN :  HÒN DẤU                                      THÁNG  2  NĂM 2005

| Ngày | Gió (hướng và tốc độ m/s) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sóng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 7 |  | 13 |  | 19 |  | Trung | Mạnh nhất |  | Kiểu | Dạng | Trạng thái | Hướng | Sóng lớn nhất |  | Trung bình các yếu tố sóng |  |  |  |
|  | Hướng | Tốc | Hướng | Tốc | Hướng | Tốc | Hướng | Tốc | bình | ngày |  |  |  | mặt biển | Sóng | Độ cao | Cấp | Độ cao | Độ dài | Tốc độ | Chu kỳ |
|  |  | độ |  | độ |  | độ |  | độ | ngày | Tốc độ | Hướng |  |  | (Cấp) |  | (m) |  | (m) | (m) | (m/s) | (s) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | NE | 1 | E | 4 | - | 0 | E | 4 | 2 | 6 | E | G | KĐ | 2 | E | 72 | II | 67 | 22 | 2.9 | 3.2 |
| 2 | E | 2 | NE | 2 | N | 2 | NE | 1 | 2 | 4 | NE | L | Đ | 1 | E | 45 | II | 41 | 21 | 3.2 | 3.6 |
| 3 | NE | 2 | NE | 1 | N | 1 | NE | 1 | 1 | 4 | NE | L | Đ | 1 | E | 54 | II | 45 | 20 | 3.2 | 3.8 |
| 4 | N | 1 | - | 0 | - | 0 | E | 1 | 1 | 3 | E | G | LT | 1 | - | 25 | II |  |  |  |  |
| 5 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | E | 3 | 1 | 5 | E | G | LT | 1 | - | 25 | II |  |  |  |  |
| 6 | E | 3 | E | 2 | E | 6 | E | 4 | 4 | 8 | E | L | Đ | 1 | E | 54 | II | 49 | 28 | 3.1 | 3.8 |
| 7 | E | 3 | E | 4 | E | 4 | E | 3 | 4 | 6 | E | G | KĐ | 2 | E | 63 | II | 59 | 23 | 3.2 | 3.1 |
| 8 | E | 3 | E | 7 | E | 4 | E | 5 | 5 | 9 | E | G | KĐ | 3 | E | 108 | III | 103 | 33 | 4.6 | 4.1 |
| 9 | E | 6 | E | 4 | E | 5 | E | 5 | 5 | 8 | E | G | KĐ | 2 | E | 54 | II | 52 | 22 | 2.9 | 3.1 |
| 10 | E | 3 | E | 4 | E | 7 | E | 4 | 4 | 10 | E | G | KĐ | 2 | E | 54 | II | 50 | 22 | 2.9 | 2.9 |
| Cộng 10 |  | 24 |  | 28 |  | 29 |  | 31 | 29 | 63 |  |  |  | 16 |  |  | 19 |  |  |  |  |
| ngày đầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | E | 3 | E | 2 | E | 2 | NE | 1 | 2 | 5 | E | L | Đ | 1 | E | 63 | II | 59 | 35 | 3.1 | 4.1 |
| 12 | E | 4 | E | 4 | E | 1 | E | 2 | 3 | 6 | E | G | KĐ | 2 | E | 63 | II | 58 | 21 | 3.3 | 2.9 |
| 13 | E | 2 | E | 6 | E | 5 | E | 8 | 5 | 10 | E | G | KĐ | 3 | E | 108 | III | 104 | 35 | 4.6 | 4.1 |
| 14 | E | 6 | E | 7 | E | 5 | E | 6 | 6 | 10 | E | G | KĐ | 3 | E | 135 | IV | 124 | 37 | 5 | 4.5 |
| 15 | ESE | 3 | E | 2 | E | 2 | E | 3 | 2 | 5 | ESE | L | Đ | 1 | SE | 117 | III | 112 | 56 | 4.6 | 6.4 |
| 16 | E | 3 | E | 2 | E | 3 | E | 5 | 3 | 7 | E | L | Đ | 1 | SE | 144 | IV | 140 | 80 | 5.8 | 6.8 |
| 17 | E | 2 | E | 4 | E | 6 | E | 3 | 4 | 8 | E | L/G | KĐ | 2 | SE/E | 171 | IV | 162 | 72 | 5.9 | 6.4 |
| 18 | E | 4 | NE | 2 | N | 1 | N | 6 | 3 | 7 | N | L | Đ | 1 | E | 108 | III | 95 | 48 | 4.8 | 6.2 |
| 19 | - | 0 | N | 6 | N | 4 | E | 4 | 4 | 8 | N | G | KĐ | 3 | N | 99 | III | 94 |  |  | 4.4 |
| 20 | N | 2 | NW | 3 | NNE | 2 | SE | 2 | 2 | 5 | NW | L | Đ | 1 | E | 72 | II | 61 | 33 | 3.3 | 4.1 |
| Cộng 10 |  | 29 |  | 38 |  | 31 |  | 40 | 34 | 71 |  |  |  | 18 |  |  | 30 |  |  |  |  |
| ngày giữa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | E | 2 | NE | 3 | NW | 2 | SW | 1 | 2 | 5 | NE | L | Đ | 1 | E | 90 | III | 79 | 45 | 4.7 | 5.6 |
| 22 | E | 2 | N | 2 | - | 0 | E | 1 | 1 | 4 | N | L | Đ | 1 | E | 45 | II | 41 | 22 | 3 | 3.7 |
| 23 | S | 1 | E | 1 | SE | 2 | E | 1 | 1 | 4 | SE | G | LT | 1 | - | 25 | I |  |  |  |  |
| 24 | NW | 1 | NW | 1 | E | 1 | E | 5 | 2 | 7 | E | L | Đ | 1 | E | 81 | III | 72 | 43 | 4.5 | 4.5 |
| 25 | - | 0 | E | 2 | E | 1 | E | 5 | 2 | 7 | E | L | Đ | 1 | E | 54 | II | 50 | 28 | 3.2 | 3.8 |
| 26 | E | 2 | E | 2 | E | 4 | E | 7 | 4 | 9 | E | L | Đ | 1 | E | 54 | II | 50 | 28 | 3.2 | 3.7 |
| 27 | E | 3 | E | 3 | N | 1 | NE | 2 | 2 | 5 | E | L/G | KĐ | 2 | E | 90 | III | 86 | 49 | 4.9 | 4.8 |
| 28 | N | 4 | NE | 1 | N | 1 | E | 2 | 2 | 6 | N | L | Đ | 1 | E | 45 | II | 41 | 24 | 3.2 | 3.8 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng 10 |  | 15 |  | 15 |  | 12 |  | 24 | 16 | 47 |  |  |  | 9 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| ngày cuối |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng cả |  | 68 |  | 81 |  | 72 |  | 95 | 79 | 181 |  |  |  | 43 |  |  | 67 |  |  |  |  |
| tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trung bình |  | 2.4 |  | 2.9 |  | 2.6 |  | 3.4 | 2.8 | 6.5 |  |  |  | 15 |  |  | II |  |  |  |  |
| tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TRỊ SỐ ĐẶC BIỆT VỀ GIÓ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SỐ NGÀY CÓ CÁC LOẠI CẤP SÓNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tốc độ |  |  | Gió mạnh nhất |  |  |  |  |  |  | Sóng cấp 0 và cấp I trong tất cả các giờ quan trắc : 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trung bình |  |  | Tốc độ |  | Hướng |  | Ngày |  |  | Tối thiểu có một lần sóng cấp IV trong giờ quan trắc : 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8 m/s |  |  | 10 m/s |  | E |  | 13, 14, 27 |  |  | Tối thiểu có một lần sóng > cấp V trong giờ quan trắc: 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tối thiểu có một lần sóng lừng trong giờ quan trắc : 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ghi chú: ...Gió mạnh nhất chọn ở sổ khí tượng.............................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN : HÒN DẤU                                      THÁNG 2 NĂM 2005

| Sóng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sóng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kiểu | Dạng | Trạng thái | Hướng | Sóng lớn nhất |  | Trung bình các yếu tố sóng |  |  |  | Kiểu | Dạng | Trạng thái | Hướng | Sóng lớn nhất |  | Trung bình các yếu tố sóng |  |  |  |  |
|  |  | mặt biển | Sóng | Độ cao | Cấp | Độ cao | Độ dài | Tốc độ | Chu kỳ |  |  | mặt biển | Sóng | Độ cao | Cấp | Độ cao | Độ dài | Tốc độ | Chu kỳ |  |
|  |  | (Cấp) |  | (m) |  | (m) | (m) | (m/s) | (s) |  |  | (Cấp) |  | (m) |  | (m) | (m) | (m/s) | (s) |  |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| L | Đ | 1 | E | 72 | II | 67 | 37 | 2.9 | 3.8 | G | KĐ | 2 | E | 99 | III | 94 | 31 | 3.4 | 3.8 | 1 |
| L | Đ | 1 | E | 45 | II | 40 | 19 | 3 | 3.5 | L | Đ | 1 | E | 45 | II | 40 | 19 | 2.9 | 3.7 | 2 |
| L | Đ | 1 | E | 63 | II | 52 | 27 | 3.9 | 3.9 | L | Đ | 1 | E | 63 | II | 54 | 32 | 4.5 | 4.1 | 3 |
| G | LT | 1 | - | 25 | I |  |  |  |  | G | LT | 1 | - | 25 | I |  |  |  |  | 4 |
| G | LT | 1 | - | 25 | I |  |  |  |  | G | LT | 1 | - | 25 | I |  |  |  |  | 5 |
| G | KĐ | 3 | E | 100 | III | 96 | 31 | 4.9 | 4.1 | G | KĐ | 3 | E | 90 | III | 86 | 29 | 3.7 | 3.9 | 6 |
| G | KĐ | 2 | E | 70 | II | 64 | 25 | 3.3 | 3.2 | G | KĐ | 2 | E | 70 | II | 60 | 27 | 3.6 | 3.2 | 7 |
| G | KĐ | 2 | E | 70 | II | 66 | 25 | 3 | 3.3 | G | KĐ | 3 | E | 70 | II | 66 | 25 | 5.1 | 3.3 | 8 |
| G | KĐ | 2 | E | 72 | II | 63 | 24 | 3.5 | 3.2 | G | KĐ | 3 | E | 90 | III | 82 | 31 | 5 | 3.7 | 9 |
| G | KĐ | 3 | E | 108 | III | 104 | 33 | 4.6 | 3.8 | G | KĐ | 3 | E | 120 | III | 116 | 27 | 4.6 | 4 | 10 |
|  |  | 17 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 22 |  |  |  |  | Cộng 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ngày đầu |
| L | Đ | 1 | E | 63 | II | 54 | 32 | 3.1 | 4.2 | G | LT | 1 | - | 25 | I |  |  |  |  | 11 |
| L | Đ | 1 | E | 63 | III | 54 | 31 | 3.2 | 4.2 | L | Đ | 1 | E | 63 | II | 58 | 33 | 3.2 | 4.2 | 12 |
| G | KĐ | 3 | E | 117 | IV | 113 | 39 | 4.8 | 4.4 | G | KĐ | 4 | E | 126 | IV | 122 | 46 | 5.2 | 4.5 | 13 |
| G | KĐ | 3 | E | 126 | IV | 117 | 36 | 4.6 | 4.5 | G | KĐ | 3 | E | 126 | IV | 121 | 37 | 5.9 | 4.6 | 14 |
| L | Đ | 1 | SE | 117 | III | 113 | 56 | 4.6 | 6.4 | L | Đ | 1 | SE | 117 | III | 113 | 55 | 5.4 | 6.2 | 15 |
| L | Đ | 1 | SE | 171 | IV | 167 | 96 | 7.1 | 6.8 | L/G | KĐ | 2 | SE/E | 171 | IV | 164 | 67 | 5.6 | 6.3 | 16 |
| G/L | KĐ | 3 | E/SE | 180 | IV | 169 | 68 | 6 | 6.7 | G/L | KĐ | 3 | E/SE | 180 | IV | 175 | 70 | 6.3 | 6.8 | 17 |
| L | Đ | 1 | E | 110 | III | 102 | 56 | 5.7 | 6.3 | G | KĐ | 3 | NE | 108 | III | 97 | 32 | 5 | 4.4 | 18 |
| G | KĐ | 2 | N | 70 | II | 66 |  |  | 2.8 | G | KĐ | 2 | E | 72 | II | 68 | 22 | 3.6 | 2.8 | 19 |
| L | Đ | 1 | E | 50 | II | 46 | 25 | 2.8 | 4 | L | Đ | 1 | E | 54 | II | 43 | 23 | 3 | 4.1 | 20 |
|  |  | 17 |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  | 29 |  |  |  |  | Cộng 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ngày giữa |
| L | Đ | 1 | E | 81 | III | 77 | 44 | 4.5 | 5.7 | L | Đ | 1 | E | 63 | II | 58 | 35 | 3.7 | 4.4 | 21 |
| G | LT | 1 | - | 25 | I |  |  |  |  | G | LT | 1 | - | 25 | I |  |  |  |  | 22 |
| G | LT | 1 | - | 25 | I |  |  |  |  | G | LT | 1 | - | 25 | I |  |  |  |  | 23 |
| L | Đ | 1 | E | 90 | III | 79 | 45 | 4.7 | 4.6 | G | KĐ | 3 | E | 108 | III | 99 | 34 | 4.8 | 4.5 | 24 |
| L | Đ | 1 | E | 45 | II | 41 | 24 | 3 | 3.6 | G | KĐ | 2 | E | 45 | II | 41 | 15 | 2.9 | 2.8 | 25 |
| L/G | KĐ | 2 | E | 90 | III | 86 | 50 | 4 | 4.9 | G | KĐ | 3 | E | 108 | III | 104 | 42 | 4.9 | 4.6 | 26 |
| L | Đ | 1 | E | 72 | II | 67 | 37 | 3.6 | 4 | L | Đ | 1 | E | 63 | II | 59 | 33 | 3.2 | 3.8 | 27 |
| L | Đ | 1 | E | 45 | II | 40 | 23 | 3.1 | 3.7 | L | Đ | 1 | E | 45 | II | 40 | 22 | 3.1 | 3.7 | 28 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  | 9 |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  | 16 |  |  |  |  | Cộng 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ngày cuối |
|  |  | 43 |  |  | 66 |  |  |  |  |  |  | 54 |  |  | 67 |  |  |  |  | Cộng cả |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tháng |
|  |  | 1.5 |  |  | II |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  |  | II |  |  |  |  | Trung bình |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | tháng |
|  |  | TRỊ SỐ CỰC ĐẠI CỦA CÁC YẾU TỐ SÓNG BIỂN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Trạng thái mặt |  |  | Độ cao |  | Độ dài sóng |  | Tốc độ sóng |  | Chu kỳ sóng |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | biển (cấp) |  |  | sóng (m-cấp) |  | ( m ) |  | ( m/s ) |  | ( s ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Trị số |  |  |  | 4 |  | 180-IV |  | 97 |  | 75 |  | 68 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hướng (1) |  |  |  | E |  | E/SE |  | SE |  | SE |  | SE, E/SE |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ngày |  |  |  | 13 |  | 17 |  | 16 |  | 16 |  | 16, 17 |  |  |  |  |  |  |
| (1) Trừ trạng thái mặt biển chỉ bằng hướng gió, các yếu tố khác chỉ bằng hướng truyền sóng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN: HÒN DẤU                                                             THÁNG 2 NĂM  2005

| Ngày | Mực nước biển (cm) |  |  |  |  |  | Nhiệt độ nước biển (oC) |  |  |  |  |  | Độ muối nước biển (o/oo) |  |  |  |  |  | Tầm nhìn xa phía biển |  |  |  | Sáng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cấp và hiện tượng giới hạn |  |  |  |  |
|  | 1 | 7 | 13 | 19 | Tổng | Trung | 1 | 7 | 13 | 19 | Tổng | Trung | 1 | 7 | 13 | 19 | Tổng | Trung | 1 | 7 | 13 | 19 | Biển |
|  |  |  |  |  | số | bình |  |  |  |  | số | bình |  |  |  |  | số | bình |  |  |  |  |  |
| 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 1 | 140 | 220 | 206 | 187 | 753 | 188 | 186 | 190 | 188 | 184 | 748 | 187 | 213 | 234 | 223 | 186 | 856 | 214 | 7 | 6= | 7 | 7 | T1 |
| 2 | 178 | 199 | 183 | 209 | 769 | 192 | 178 | 179 | 176 | 175 | 708 | 177 | 198 | 183 | 151 | 139 | 671 | 168 | 7 | 7 | 7 | 7 | T1 |
| 3 | 204 | 161 | 141 | 234 | 740 | 185 | 169 | 172 | 175 | 180 | 696 | 174 | 133 | 130 | 104 | 104 | 471 | 118 | 7 | 7 | 8 | 7 | 0 |
| 4 | 255 | 145 | 84 | 223 | 707 | 177 | 176 | 170 | 186 | 186 | 718 | 180 | 142 | 114 | 191 | 214 | 661 | 165 | 7 | 5= | 6= | 7 | T1 |
| 5 | 300 | 163 | 42 | 175 | 680 | 170 | 187 | 185 | 192 | 191 | 755 | 189 | 198 | 259 | 286 | 283 | 1026 | 256 | 4= | 3º | 3º | 3º | T1 |
| 6 | 328 | 194 | 26 | 116 | 664 | 166 | 189 | 188 | 205 | 198 | 780 | 195 | 309 | 299 | 293 | 289 | 1190 | 298 | 7 | 6= | 7 | 7 | T1 |
| 7 | 331 | 242 | 36 | 73 | 682 | 170 | 195 | 190 | 209 | 201 | 795 | 199 | 307 | 308 | 300 | 292 | 1207 | 302 | 7 | 7 | 7 | 7 | T1 |
| 8 | 330 | 286 | 50 | 34 | 700 | 175 | 195 | 194 | 208 | 204 | 801 | 200 | 303 | 307 | 309 | 288 | 1207 | 302 | 7 | 7 | 7 | 7 | T1 |
| 9 | 299 | 322 | 83 | 9 | 713 | 178 | 201 | 196 | 205 | 206 | 808 | 202 | 299 | 307 | 308 | 290 | 1204 | 301 | 6= | 6= | 6= | 6= | T1 |
| 10 | 250 | 344 | 136 | 16 | 746 | 186 | 204 | 196 | 200 | 201 | 801 | 200 | 298 | 324 | 309 | 291 | 1222 | 306 | 3º | 7 | 7 | 7 | T1 |
| Cộng 10 ngày đầu | 2615 | 2276 | 987 | 1276 | 7154 | 1788 | 1880 | 1860 | 1944 | 1926 | 7610 | 1902 | 2400 | 2465 | 2474 | 2376 | 9715 | 2429 |  |  |  |  | 9 |
| 11 | 156 | 329 | 195 | 63 | 743 | 186 | 202 | 196 | 196 | 196 | 190 | 198 | 291 | 294 | 305 | 292 | 1182 | 296 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 12 | 163 | 296 | 220 | 115 | 794 | 198 | 194 | 192 | 194 | 194 | 774 | 194 | 277 | 309 | 290 | 266 | 1142 | 286 | 7 | 7 | 7 | 6= | T1 |
| 13 | 158 | 271 | 238 | 165 | 832 | 208 | 191 | 191 | 193 | 191 | 766 | 192 | 265 | 299 | 287 | 287 | 1138 | 284 | 6= | 7 | 7 | 7 | T1 |
| 14 | 154 | 223 | 225 | 210 | 812 | 203 | 189 | 191 | 196 | 199 | 775 | 194 | 246 | 264 | 273 | 259 | 1042 | 260 | 7 | 7 | 7 | 7 | T1 |
| 15 | 188 | 189 | 195 | 235 | 807 | 202 | 201 | 199 | 203 | 202 | 805 | 201 | 227 | 266 | 211 | 234 | 938 | 234 | 6= | 3º | 3º | 5= | T1 |
| 16 | 215 | 152 | 140 | 245 | 752 | 188 | 199 | 207 | 208 | 205 | 819 | 205 | 224 | 165 | 182 | 223 | 794 | 198 | 5= | 7 | 7 | 7 | T1 |
| 17 | 258 | 146 | 78 | 217 | 699 | 175 | 210 | 211 | 210 | 206 | 837 | 209 | 187 | 171 | 201 | 242 | 801 | 200 | 6= | 6= | 7 | 8 | T1 |
| 18 | 289 | 151 | 33 | 177 | 650 | 162 | 202 | 199 | 207 | 202 | 810 | 202 | 277 | 260 | 291 | 236 | 1064 | 266 | 7 | 8 | 8 | 7 | T1 |
| 19 | 297 | 178 | 46 | 161 | 682 | 170 | 189 | 187 | 191 | 184 | 751 | 188 | 260 | 271 | 244 | 247 | 1022 | 256 | 7 | 7 | 7 | 7 | T1 |
| 20 | 314 | 209 | 50 | 132 | 705 | 176 | 176 | 174 | 178 | 176 | 704 | 176 | 261 | 286 | 260 | 250 | 1057 | 264 | 7 | 7 | 7 | 7 | T1 |
| Cộng 10 ngày giữa | 2192 | 2144 | 1420 | 1720 | 7476 | 1869 | 1953 | 1947 | 1976 | 1955 | 7831 | 1958 | 2515 | 2585 | 2544 | 2536 | 10180 | 2545 |  |  |  |  | 9 |
| 21 | 317 | 252 | 74 | 107 | 750 | 188 | 177 | 172 | 171 | 165 | 685 | 171 | 301 | 295 | 285 | 260 | 1141 | 285 | 7 | 7 | 7 | 7 | T1 |
| 22 | 299 | 271 | 83 | 84 | 737 | 184 | 166 | 166 | 169 | 175 | 676 | 169 | 298 | 296 | 284 | 263 | 1141 | 285 | 7 | 7 | 7 | 7 | T1 |
| 23 | 280 | 284 | 107 | 71 | 742 | 186 | 170 | 170 | 172 | 175 | 687 | 172 | 291 | 271 | 283 | 269 | 1114 | 278 | 7 | 6= | 6 | 6= | T1 |
| 24 | 258 | 293 | 126 | 56 | 733 | 183 | 173 | 174 | 186 | 183 | 716 | 179 | 281 | 288 | 299 | 286 | 1154 | 288 | 4 | 4 = | 6= | 7 | 0 |
| 25 | 218 | 286 | 157 | 67 | 728 | 182 | 183 | 181 | 204 | 200 | 768 | 192 | 283 | 285 | 274 | 260 | 1102 | 276 | 7 | 7 | 6= | 7 | 0 |
| 26 | 185 | 270 | 183 | 95 | 733 | 183 | 199 | 187 | 202 | 196 | 784 | 196 | 271 | 274 | 273 | 272 | 1090 | 272 | 5= | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 27 | 161 | 245 | 212 | 138 | 756 | 189 | 192 | 188 | 194 | 190 | 764 | 191 | 269 | 272 | 259 | 231 | 1031 | 258 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 28 | 146 | 206 | 194 | 164 | 710 | 178 | 185 | 182 | 187 | 187 | 741 | 185 | 213 | 220 | 212 | 240 | 885 | 221 | 7 | 7 | 7 | 7 | T1 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng 10 ngày cuối | 1864 | 2107 | 1136 | 782 | 5889 | 1472 | 1445 | 1420 | 1485 | 1471 | 5821 | 1455 | 2207 | 2201 | 2169 | 2081 | 8658 | 2164 |  |  |  |  | 4 |
| Cộng cả tháng | 6671 | 6527 | 3543 | 3778 | 20519 | 5130 | 5278 | 5227 | 5405 | 5352 | 21262 | 5316 | 7122 | 7251 | 7187 | 6993 | 28553 | 7138 |  |  |  |  | 22 |
| Trung bình tháng | 238 | 233 | 127 | 135 | 733 | 183 | 188 | 187 | 193 | 191 | 759 | 190 | 254 | 259 | 257 | 250 | 1020 | 255 |  |  |  |  | 1 |
| CÁC TRỊ SỐ ĐẶC TRƯNG TRONG THÁNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trị số đặc biệt |  |  |  | Mực nước (cm) |  |  | Nhiệt độ oC |  |  | Độ muối (o/oo ) |  |  |  | Số ngày có tầm nhìn xa <5 |  |  |  | Sương mù |  |  | Sáng biển |  |  |
|  |  |  |  | Trị số | Ngày |  | Trị số | Ngày |  | Trị số | Ngày |  |  | 1 | 7 | 13 | 19 | Số ngày | Tỷ lệ % |  | Số ngày | Cấp thịnh hành |  |
| Trung bình hàng ngày cực đại |  |  |  | 208 | 13 |  | 209 | 17 |  | 306 | 10 |  |  | 25 | 24 | 26 | 27 | 3 | 10.70 |  | 22 | T1 |  |
| Trung bình hàng ngày cực tiểu |  |  |  | 162 | 18 |  | 169 | 22 |  | 118 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cực đại theo 4 quan trắc chính |  |  |  | 344 | 10 |  | 211 | 17 |  | 324 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cực tiểu theo 4 quan trắc chính |  |  |  | 9 | 9 |  | 165 | 21 |  | 104 | 3 |  |  | Số ngày có độ muôí nước biển |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Trung bình |  |  |  |  |  | Cực trị |  |  |
| Kỳ triều cường |  | Nước lớn có độ cao 365 cm, lúc 3h35' ngày 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | < 10.0 | 10.1-15.0 | 15.1-20.0 | 20.1-25.0 | > 25.0 |  | <5.0 | <10.0 | >32.0 |
|  |  | Nước ròng có độ cao 03 cm, lúc 16h50' ngày 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1 | 4 | 3 | 20 |  | 0 | 0 | 1 |
|  |  | 17h45' ngày 09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC N

MẪU BẢNG BHV-2

| BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BHV-2

BẢNG KÊ MỰC NƯỚC BIỂN

TỪNG GIỜ VÀ KHI  NƯỚC LỚN NƯỚC RÒNG

Tháng  2   năm  2005

Trạm :               Hòn Dấu                        Hạng:                       I

Vĩ độ Bắc:        20040'                              Kinh độ Đông:       106048'

Địa phương:     Thị Xã Đồ Sơn               Tỉnh (thành phố):   Hải Phòng

Vịnh:                 Bắc Bộ                            Biển:                        Đông

Họ và tên Trưởng trạm        Nguyễn Thị A

Họ và tên Quan trắc viên    Nguyễn Xuân C, Trần Văn B

Chú thích: ...............................................................................................................

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Họ và tên người lập bảng   Họ và tên người kiểm soát              Trưởng trạm

Nguyễn Xuân C                         Bùi Thị B                           Nguyễn Thị A

Nhận xét của Đài KTTVKV

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................NHẬN XÉT CỦA TRUNG TÂM KTTV BIỂN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

| Họ và tên người phúc thẩm Bùi Quốc T | Họ và tên người duyệt Lê Văn D |
| --- | --- |

| MỰC NƯỚC TỪNG GIỜ VÀ MỰC NƯỚC TRUNG BÌNH QUI VỀ "0" TRẠM (CM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạm KTHV: Hòn Dấu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tháng 2 năm 2005 |  |  |  |  |
| Giờ Ngày | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 126 | 140 | 161 | 179 | 196 | 210 | 217 | 220 | 221 | 221 | 219 | 215 | 210 | 206 |
| 2 | 174 | 178 | 183 | 189 | 195 | 200 | 200 | 199 | 198 | 192 | 187 | 184 | 183 | 183 |
| 3 | 204 | 204 | 201 | 195 | 188 | 181 | 173 | 161 | 151 | 144 | 139 | 134 | 133 | 141 |
| 4 | 258 | 255 | 246 | 232 | 217 | 192 | 165 | 145 | 125 | 109 | 96 | 86 | 84 | 84 |
| 5 | 298 | 300 | 295 | 280 | 256 | 227 | 194 | 163 | 131 | 104 | 78 | 60 | 49 | 42 |
| 6 | 318 | 328 | 330 | 324 | 303 | 269 | 229 | 194 | 157 | 119 | 83 | 59 | 40 | 26 |
| 7 | 307 | 331 | 346 | 346 | 336 | 314 | 282 | 242 | 202 | 161 | 120 | 84 | 56 | 36 |
| 8 | 295 | 330 | 352 | 363 | 363 | 350 | 321 | 286 | 244 | 201 | 157 | 116 | 77 | 50 |
| 9 | 254 | 299 | 332 | 354 | 364 | 361 | 349 | 322 | 286 | 241 | 199 | 156 | 118 | 83 |
| 10 | 208 | 250 | 291 | 328 | 349 | 357 | 354 | 344 | 318 | 287 | 250 | 213 | 174 | 136 |
| Cộng 10 ngày đầu | 2442 | 2615 | 2737 | 2790 | 2767 | 2661 | 2484 | 2276 | 2033 | 1779 | 1528 | 1307 | 1124 | 987 |
| 11 | 116 | 156 | 193 | 235 | 273 | 302 | 326 | 329 | 328 | 305 | 282 | 253 | 225 | 195 |
| 12 | 125 | 163 | 199 | 231 | 258 | 279 | 291 | 296 | 297 | 293 | 277 | 257 | 240 | 220 |
| 13 | 126 | 158 | 190 | 216 | 239 | 255 | 266 | 271 | 273 | 275 | 271 | 259 | 247 | 238 |
| 14 | 144 | 154 | 173 | 192 | 206 | 217 | 220 | 223 | 220 | 223 | 225 | 225 | 224 | 225 |
| 15 | 187 | 188 | 189 | 193 | 197 | 198 | 194 | 189 | 182 | 117 | 176 | 180 | 186 | 195 |
| 16 | 221 | 215 | 207 | 201 | 193 | 179 | 165 | 152 | 139 | 128 | 121 | 120 | 124 | 140 |
| 17 | 268 | 258 | 244 | 230 | 213 | 193 | 171 | 146 | 121 | 104 | 88 | 75 | 71 | 78 |
| 18 | 284 | 289 | 281 | 264 | 241 | 214 | 182 | 151 | 120 | 95 | 72 | 55 | 41 | 33 |
| 19 | 289 | 297 | 299 | 290 | 269 | 244 | 212 | 178 | 144 | 118 | 92 | 67 | 54 | 46 |
| 20 | 302 | 314 | 318 | 312 | 299 | 277 | 243 | 209 | 173 | 140 | 107 | 81 | 62 | 50 |
| Cộng 10 ngày giữa | 2062 | 2192 | 2293 | 2364 | 2388 | 2358 | 2270 | 2144 | 1997 | 1858 | 1711 | 1572 | 1474 | 1420 |
| 21 | 298 | 317 | 328 | 331 | 325 | 307 | 281 | 252 | 217 | 183 | 147 | 117 | 90 | 74 |
| 22 | 274 | 299 | 316 | 325 | 328 | 319 | 299 | 271 | 236 | 202 | 167 | 134 | 106 | 83 |
| 23 | 250 | 280 | 303 | 318 | 324 | 319 | 306 | 284 | 256 | 230 | 201 | 168 | 137 | 107 |
| 24 | 226 | 258 | 283 | 301 | 312 | 314 | 309 | 293 | 271 | 240 | 212 | 184 | 156 | 126 |
| 25 | 186 | 218 | 248 | 268 | 284 | 291 | 291 | 286 | 274 | 255 | 230 | 205 | 181 | 157 |
| 26 | 153 | 185 | 211 | 237 | 255 | 265 | 369 | 270 | 264 | 254 | 237 | 218 | 200 | 183 |
| 27 | 131 | 161 | 188 | 210 | 227 | 236 | 241 | 245 | 249 | 246 | 236 | 228 | 219 | 212 |
| 28 | 131 | 146 | 161 | 179 | 196 | 204 | 206 | 206 | 206 | 204 | 199 | 196 | 194 | 194 |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cộng 10 ngày cuối | 1649 | 1864 | 2038 | 2169 | 2251 | 2255 | 2202 | 2107 | 1973 | 1814 | 1629 | 1450 | 1283 | 1136 |
| Cộng cả tháng | 6153 | 6671 | 7068 | 7323 | 7406 | 7274 | 6956 | 6527 | 6003 | 5451 | 4868 | 4329 | 3881 | 3543 |
| Trung bình tháng | 220 | 238 | 252 | 262 | 264 | 260 | 248 | 233 | 214 | 195 | 174 | 155 | 139 | 127 |

| MỰC NƯỚC TỪNG GIỜ VÀ MỰC NƯỚC TRUNG BÌNH QUI VỀ "0" TRẠM (CM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trạm KTHV: Hòn Dấu |  |  |  |  |  |  |  |  | Tháng 2 năm 2005 |  |  |  |  |  |
|  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Tổng cộng | Trung bình | Trung bình | Hiệu số |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | hàng ngày | 4 quan trắc |  |  |
|  | 203 | 198 | 193 | 190 | 190 | 187 | 182 | 175 | 171 | 171 | 4601 | 192 | 188 | -4 |  |
|  | 186 | 189 | 192 | 197 | 204 | 209 | 210 | 209 | 206 | 204 | 4651 | 194 | 192 | -2 |  |
|  | 151 | 162 | 181 | 201 | 219 | 234 | 246 | 253 | 255 | 254 | 4505 | 188 | 185 | -3 |  |
|  | 96 | 112 | 137 | 165 | 195 | 223 | 248 | 270 | 287 | 295 | 4322 | 180 | 177 | -3 |  |
|  | 44 | 51 | 70 | 103 | 140 | 175 | 217 | 249 | 277 | 297 | 4100 | 171 | 170 | -1 |  |
|  | 18 | 19 | 30 | 45 | 74 | 116 | 160 | 201 | 242 | 279 | 3963 | 165 | 166 | +1 |  |
|  | 20 | 11 | 14 | 24 | 43 | 73 | 121 | 170 | 216 | 255 | 4110 | 171 | 170 | -1 |  |
|  | 31 | 17 | 6 | 3 | 11 | 34 | 63 | 114 | 161 | 211 | 4156 | 173 | 175 | +2 |  |
|  | 57 | 35 | 16 | 6 | 3 | 9 | 31 | 63 | 112 | 161 | 4211 | 175 | 178 | +3 |  |
|  | 99 | 70 | 49 | 28 | 19 | 16 | 20 | 53 | 53 | 83 | 4329 | 180 | 186 | +6 |  |
|  | 905 | 864 | 888 | 962 | 1098 | 1276 | 1498 | 1737 | 1980 | 2210 | 42948 |  | 1788 |  |  |
|  | 165 | 136 | 112 | 94 | 75 | 63 | 56 | 56 | 69 | 91 | 4438 | 185 | 186 | +1 |  |
|  | 198 | 174 | 154 | 138 | 126 | 115 | 102 | 96 | 94 | 103 | 4726 | 197 | 198 | +1 |  |
|  | 227 | 210 | 199 | 188 | 176 | 165 | 153 | 140 | 134 | 234 | 5010 | 209 | 208 | -1 |  |
|  | 225 | 223 | 217 | 215 | 215 | 210 | 200 | 192 | 187 | 285 | 4940 | 206 | 203 | -3 |  |
|  | 206 | 216 | 220 | 222 | 227 | 235 | 237 | 233 | 227 | 225 | 4879 | 203 | 202 | -1 |  |
|  | 158 | 175 | 196 | 212 | 229 | 245 | 256 | 261 | 264 | 270 | 4571 | 190 | 188 | -2 |  |
|  | 94 | 115 | 142 | 170 | 195 | 217 | 240 | 258 | 268 | 277 | 4236 | 176 | 175 | -1 |  |
|  | 41 | 59 | 80 | 108 | 143 | 177 | 207 | 232 | 256 | 276 | 3901 | 163 | 162 | -1 |  |
|  | 46 | 56 | 75 | 97 | 125 | 161 | 195 | 230 | 259 | 282 | 4125 | 172 | 170 | -2 |  |
|  | 44 | 46 | 57 | 76 | 103 | 132 | 164 | 200 | 236 | 269 | 4214 | 176 | 176 | 0 |  |
|  | 1404 | 1410 | 1452 | 1520 | 1614 | 1720 | 1810 | 1901 | 1994 | 2112 | 45040 |  | 1869 |  |  |
|  | 60 | 55 | 57 | 70 | 83 | 107 | 137 | 174 | 209 | 242 | 4461 | 186 | 188 | +2 |  |
|  | 68 | 60 | 56 | 58 | 67 | 84 | 110 | 142 | 179 | 216 | 4399 | 183 | 184 | +1 |  |
|  | 89 | 78 | 71 | 64 | 62 | 71 | 88 | 114 | 149 | 188 | 4457 | 186 | 186 | 0 |  |
|  | 102 | 87 | 78 | 65 | 57 | 56 | 62 | 76 | 108 | 146 | 4322 | 180 | 183 | +3 |  |
|  | 134 | 116 | 103 | 89 | 74 | 67 | 63 | 67 | 84 | 117 | 4288 | 179 | 182 | +3 |  |
|  | 164 | 147 | 133 | 120 | 105 | 95 | 84 | 97 | 83 | 103 | 4314 | 180 | 183 | +3 |  |
|  | 198 | 183 | 170 | 161 | 150 | 138 | 125 | 115 | 111 | 116 | 4496 | 187 | 189 | +2 |  |
|  | 189 | 184 | 180 | 177 | 172 | 164 | 153 | 141 | 139 | 141 | 4262 | 178 | 178 | 0 |  |
|  | 1004 | 910 | 848 | 804 | 770 | 782 | 822 | 908 | 1062 | 1269 | 34999 |  | 1472 |  |  |
|  | 3313 | 3184 | 3188 | 3286 | 3482 | 3778 | 1430 | 4546 | 5036 | 5591 | 122987 |  | 5130 |  |  |
|  | 118 | 114 | 114 | 117 | 124 | 135 | 148 | 162 | 180 | 200 | 4392 | 183 | 183 | 0 |  |

| TRẠM KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN HÒN DẤU Tháng 2 năm 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GIỜ VÀ ĐỘ CAO NƯỚC LỚN, NƯỚC RÒNG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | THỜI GIAN |  |  |  |  |
| QUY VỀ "0" TRẠM |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TRIỀU DÂNG, TRIỀU RÚT (G.PH) |  |  |  |  |  |
| Ngày | nước lớn |  |  |  | nước ròng |  |  |  |  | nhật triều |  | bán nhật triều |  |  |  |
|  | cao |  | thấp |  | cao |  | thấp |  |  | td | tr | td | tr | td' | tr' |
|  | Thời gian | Độ cao | Thời gian | Độ cao | Thời gian | Độ cao | Thời gian | Độ cao |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (g. ph) | (m) | (g. ph) | (m) | (g. ph) | (m) | (g. ph) | (m) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 9.10 | 222 |  |  |  |  | 22.25 | 169 |  | 11.55 |  |  |  |  |  |
| 2 | 19.40 | 211 |  |  |  |  | 12.25 | 181 |  | 7.15 |  |  |  |  |  |
| 3 | - | - |  |  |  |  | 11.35 | 133 |  | 12.50 |  |  |  |  |  |
| 4 | 0.25 | 259 |  |  |  |  | 12.10 | 83 |  | 12.50 |  |  |  |  |  |
| 5 | 1.00 | 300 |  |  |  |  | 13.25 | 40 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 6 | 1.25 | 330 |  |  |  |  | 14.15 | 16 |  | 12.15 |  |  |  |  |  |
| 7 | 2.30 | 348 |  |  |  |  | 15.10 | 10 |  | 12.25 |  |  |  |  |  |
| 8 | 3.35 | 365 |  |  |  |  | 16.50 | 3 |  | 11.30 |  |  |  |  |  |
| 9 | 4.20 | 364 |  |  |  |  | 17.45 | 3 |  | 11.25 |  |  |  |  |  |
| 10 | 5.10 | 358 |  |  |  |  | 18.45 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 7.35 | 330 |  |  |  |  | 20.10 | 56 |  | 12.50 |  |  |  |  |  |
| 12 | 7.50 | 298 |  |  |  |  | 21.50 | 93 |  | 11.40 |  |  |  |  |  |
| 13 | 8.55 | 276 |  |  |  |  | 22.30 | 132 |  | 11.05 |  |  |  |  |  |
| 14 | 10.30 | 226 |  |  |  |  | 22.35 | 184 |  | 12.00 |  |  |  |  |  |
| 15 | 19.40 | 238 | 5.10 | 199 |  |  | 9.40 | 175 |  | - | 10.00 | 4.30 | 6.35 |  |  |
| 16 | 23.20 | 271 |  |  |  |  | 10.50 | 119 |  | 12.30 |  |  |  |  |  |
| 17 | - | - |  |  |  |  | 11.40 | 70 |  | 13.10 |  |  |  |  |  |
| 18 | 0.50 | 289 |  |  |  |  | 13.00 | 33 |  | 12.40 |  |  |  |  |  |
| 19 | 1.40 | 301 |  |  |  |  | 13.30 | 45 |  | 12.30 |  |  |  |  |  |
| 20 | 2.00 | 318 |  |  |  |  | 14.20 | 42 |  | 12.30 |  |  |  |  |  |
| 21 | 2.50 | 332 |  |  |  |  | 15.20 | 54 |  | 12.20 |  |  |  |  |  |
| 22 | 3.40 | 328 |  |  |  |  | 16.25 | 55 |  | 11.25 |  |  |  |  |  |
| 23 | 3.50 | 324 |  |  |  |  | 17.50 | 61 |  | 10.40 |  |  |  |  |  |
| 24 | 4.30 | 315 |  |  |  |  | 18.30 | 55 |  | - |  |  |  |  |  |
| 25 | 5.20 | 292 |  |  |  |  | 20.10 | 62 |  | 10.30 |  |  |  |  |  |
| 26 | 6.40 | 270 |  |  |  |  | 21.10 | 78 |  | 10.30 |  |  |  |  |  |
| 27 | 8.10 | 250 |  |  |  |  | 21.40 | 110 |  | 11.00 |  |  |  |  |  |
| 28 | 7.20 | 208 |  |  |  |  | 21.40 | 137 |  | 9.40 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  | 7623 |  | 199 |  |  |  | 2215 |  | 291.25 | 10.00 | 4.30 | 6.3.5 |  |  |
| Trung bình |  | 293 |  | 199 |  |  |  | 79 |  | 11.39 | 10.00 | 4.30 | 6.35 |  |  |
|  | các trị số đặc biệt trong tháng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mực nước trung bình: 183 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Thời gian triều dâng lớn nhất: |  |  |  |  |  |
| Mực nước cao nhất: 365 cm, vào lúc 3 giờ 35 phút, ngày 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 giờ 10 phút, vào ngày 17 |  |  |  |  |  |
| Mực nước thấp nhất: 3 cm, vào lúc 16 giờ 50 phút, ngày 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Thời gian triều rút lớn nhất: |  |  |  |  |  |
| 17 giờ 45 phút, ngày 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 giờ 15 phút, vào ngày 03 |  |  |  |  |  |

PHỤ LỤC O

QUY TẮC LÀM TRÒN SỐ KHI TÍNH TOÁN TRONG SỔ, BẢNG SỐ LIỆU QUAN TRẮC KHÍ TƯỢNG HẢI VĂN

Khi thực hiện phép chia lấy trị số trung bình của một yếu tố nào đó, phải căn cứ vào độ chính xác theo yêu cầu của yếu tố đó để thực hiện quy tắc làm tròn số đến độ chính xác đó. Quy tắc làm tròn số như sau:

a) Nếu phần bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì khi làm tròn số tăng thêm một đơn vị vào chữ số trước đó (có nghĩa là nếu phần bỏ đi bằng hoặc lớn hơn 50 % độ chính xác thì tăng thêm một đơn vị vào chữ số trước đó).

Ví dụ 1: làm tròn các số 36,456709, 24,250005 đến một chữ số sau dấu thập phân (độ chính xác đến 0,1):

36,456709  → phần bỏ đi  > 5  → làm tròn là 36,5 (4 tăng lên 1 thành 5);

24,250005  → phần bỏ đi  > 5  → làm tròn là 24,3 (2 tăng lên 1 thành 3).

28,35          → phần bỏ đi  = 5  → làm tròn là 28,4 (3 tăng lên 1 thành 4).

Ví dụ 2: làm tròn các số 20,175073, 31,667428, 19,095128 đến 2 chữ số sau dấu thập phân (độ chính xác đên 0,01):

20,175073   → phần bỏ đi  > 5 → làm tròn là 20,18 (7 tăng lên 1 thành 8);

19,095         → phần bỏ đi  = 5 → làm tròn là 19,10 (9 tăng lên 1 thành 10).

b) Nếu phần bỏ đi nhỏ hơn 5 thì khi làm tròn số giữ nguyên chữ số trước đó (có nghĩa là nếu phần bỏ đi nhỏ hơn 50 % độ chính xác thì giữ nguyên chữ số trước đó).

Ví dụ: làm tròn các số 27,147845, 32,236789, 19,815362 đến 1 chữ số sau dấu thập phân (độ chính xác 0,1):

27,147845   → phần bỏ đi  < 5  → làm tròn là 27,1  (1 giữ nguyên);

32,236789   → phần bỏ đi  < 5  → làm tròn là 32,2  (2 giữ nguyên).

MỤC LỤC

Nội dung

1. Những quy định chung

1.1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1.2. Sửa đổi quy phạm

1.3. Triển khai quan trắc tại trạm

1.4. Phương pháp và thiết bị quan trắc mới

1.5. Vị trí quan trắc các yếu tố khí tượng hải văn tại trạm

1.6. Các thiết bị đo, công trình quan trắc ở trạm

1.7. Nhiệm vụ của trạm

1.8. Nhiệm vụ và trách nhiệm của quan trắc viên

1.9. Giờ quan trắc và trình tự quan trắc

1.10. Ghi và chỉnh lý số liệu quan trắc

1.11. Tài liệu kỹ thuật

1.12. Gửi tài liệu quan trắc về Trung tâm Khí tượng Thủy văn Biển

1.13. Hồ sơ kỹ thuật trạm

1.14. Đơn vị đo lường, ký hiệu và từ viết tắt

2. Quan trắc tầm nhìn xa phía biển

2.1. Quan trắc tầm nhìn xa ban ngày

2.2. Quan trắc tầm nhìn xa ban đêm

2.3. Ghi và chỉnh lý sơ bộ số liệu quan trắc tầm nhìn xa

3. Quan trắc mực nước biển

3.1. Thuật ngữ và giải thích

3.2. Phương pháp, thiết bị đo mực nước biển

3.3. Địa điểm quan trắc mực nước biển

3.4. Công trình quan trắc mực nước biển

3.5. Nội dung và giờ quan trắc mực nước biển

3.6. Công tác đo dẫn độ cao mốc, thủy chí, cọc, ở trạm

4. Quan trắc nhiệt độ nước biển

4.1. Địa điểm quan trắc nhiệt độ nước biển tầng mặt

4.2. Thiết bị đo nhiệt độ nước biển

4.3. Quan trắc nhiệt độ nước biển tầng mặt bằng nhiệt kế

4.4. Quan trắc nhiệt độ nước biến tầng mặt bằng máy YSI-30

4.5. Ghi và chỉnh lý sơ bộ số liệu quan trắc nhiệt độ nước biến

5. Quan trắc độ muối nước biển

5.1. Thuật ngữ và giải thích

5.2. Phương pháp xác định độ muối

5.3. Địa điểm quan trắc độ muối nước biển

5.4. Thiết bị quan trắc độ muối nước biến

5.5. Quan trắc độ muối nước biển bằng máy YSI-30

5.6. Ghi, chỉnh lý sơ bộ số liệu quan trắc độ muối nước biển

6. Quan trắc sóng biển

6.1. Thuật ngữ và giải thích

6.2. Phương pháp, thiết bị quan trắc sóng

6.3. Địa điểm quan trắc sóng

6.4. Công trình quan trắc sóng

6.5. Nội dung và giờ quan trắc sóng

6.6. Ghi, chỉnh lý sơ bộ số liệu quan trắc sóng

7. Quan trắc sáng biển

7.1. Thuật ngữ và giải thích

7.2. Phân cấp cường độ sáng biển

7.3. Địa điểm quan trắc sáng biển

7.4. Quan trắc sáng biển, ghi sổ, chỉnh lý sơ bộ số liệu quan trắc sáng biển

8. Quan trắc những hiện tượng khí tượng hải văn nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm ở vùng ven biển

8.1. Hiện tượng khí tượng hải văn đặc biệt nguy hiểm (HTKTHVĐBNH) và hiện tượng khí tượng hải văn nguy hiểm (HTKTHVNH)

8.2. Nội dung quan trắc HTKTHVĐBNH, HTKTHVNH

9. Ghi sổ quan trắc và bảng số liệu quan trắc

9.1. Chỉ dẫn chung

9.2. Cách ghi sổ SHV-1

9.3. Cách ghi bảng BHV-1

9.4. Cách ghi bảng BHV-2

Phần phụ lục

Phụ lục A sổ có nghĩa, đơn vị và từ viết tắt

Phụ lục B Hệ thống mốc độ cao của trạm

Phụ lục C Công trình đo mực nước

Phụ lục D Hướng dẫn đo dẫn độ cao bằng phương pháp thủy chuẩn chính xác

Phụ lục Đ Hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy tự ghi mực nước CYM

Phụ lục E Hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy tự ghi mực nước Stevens A71 ....

Phụ lục G Cách bảo quản giếng đặt máy đo mực nước

Phụ lục H Hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy YSI-30

Phụ lục I Thả phao đo sóng biển

Phụ lục K Hướng dẫn sử dụng và bảo quản máy đo sóng phối cảnh Ivanốp

Phụ lục L Mẫusổ SHV-1

Phụ lục M Mẫu bảng BHV-1

Phụ lục N Mẫu bảng BHV-2

Phụ lục O Quy tắc làm tròn số khi tính toán trong sổ, bảng số liệu quan trắc khí tượng hải văn

Mục lục